铁磁探测防护系统技术参数

数量：2套

1、功能要求：

1.1.探测含铁磁质的物体。

1.2.探测植入在人体内的所有含铁磁质物体。

1.3.检测进出磁共振室状态。

1.4.当铁磁质超过设定阈值，且闯入磁共振室，设备报警。

2、探测模式

被动探测，设备不主动发射任何探测信号，仅仅单纯探测外界物体的磁性强弱，并作出相应的反应，不损害病人及工作人员健康。

3、传感器采用磁通门传感器，双柱磁通门传感器数量合计不少于6个。

4、信号处理方式

采用数字信号处理技术对磁传感器信号进行处理识别。具备RS232数字输出接口，可实时输出所有传感器测量数据，及外界磁场变化的测量数据。

5※探测区域单柱三段分区，双柱六段分区

6报警方式

6.1灯光报警。

6.2蜂鸣器报警。

6.3文语音报警系统

6.4智能报警，只对铁磁性物体物闯入磁共振室时进行报警。

7系统设置方式

提供手机APP软件，对系统进行数字化设置，包括报警阈值，蜂鸣器报警音量，中文语音报警音量，报警延时，门限闯入窗口期等，而且所有设置项均可以无极连续调节，并支持A/B柱分开调节。

8系统结构立柱式，磁共振室门两侧双柱探测。

9校准方式自动连续校准。

10探测距离根据被探测物体的磁性强弱，探测距离为0—2 米。

11报警反应时间小于0.1秒。

12复位时间小于0.1秒。

13※精准复查模式可根据需要一键切换至高精度单柱模式，对人员进行精准排查。

14联网功能标准数据通讯接口，可扩展网络化管理。

15※资质证必须提供中国质量监督检验检测报告。

无磁转运车参数

数量：1套

1.没有金属部件，全部采用塑料制作而成，在金属探测器处不产生信号，可以安全通过任何金属探测器而不产生警报。

2.符合人体工程学设计，提供舒适乘坐空间，增加乘坐稳定性。

3.座椅和靠背有填充物缓冲，增加舒适性。

4.操作简单，易于维护。

5.最大载重为150公斤。

无磁医用转移车参数

数量：1套

1.可适用于强磁场环境，在金属探测器处不产生信号，可以安全通过任何金属探测器而不产生警报。

- 全车尺寸： 2094mm x 625mm x 800mm

- 靠背可调节，最大角度不小于65度。

- 床侧护栏可折叠。

- 四个脚轮均带脚刹，脚轮大小不小于150mm

- 配软质床垫，厚度不小于50mm

- 最大承重力不小于220Kg

8.具有一类医疗器械备案证。