转运呼吸机技术参数

1、压力范围:IPAP 6-30hpa，EPAP 4-20hpa，CPAP 4-20hpa

2、呼吸模式:CPAP、S、T、ST等

3、全中文或英文菜单，操作简单：吸气压、呼气压、频率、吸呼比、加温、延时升压、报警查看等都有对应按键，直接操作。

4*、空氧预混合（非面罩给氧）：有效解决高吸气压力时，面罩给氧，氧饱和度下降问题

5、全金属涡轮，最大流速：265L/min

6、最大漏气补偿量：130 L/min

7、设置目标潮气量，范围50~2000ml

9、人机对抗程度监测，屏幕显示吸气同步率和呼气同步率

10、实时监测病人吸气时间和呼气时间。

11、吸呼比20%-67%可调，精确到1％

12、流量—时间曲线、容量—时间曲线实时分析功能

13、自动记录病人使用时间

14、声光双重报警功能：高压、低压、漏气、低潮气量、断电、温度过高、管道脱落、机械故障等，并显示和记录各报警事件的类型、发生时间和持续时间

15、功能显示：模式、压力、频率、潮气量、漏气量、分钟通气量、吸气时间、呼气时间、吸呼比等

16、全自动触发功能

17、机器硬件自检和故障指示功能

18、吸气灵敏度、呼气灵敏度1-6级可调

19、压力上升和下降时间1-6档可调

20、延时升压功能

21、具有抗震、抗摔功能

22、内置锂电池，可连续使用10小时或以上

23、质保1年或以上