产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 一次性呼吸过滤器 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√) 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 适用于耶格CTF231E型肺功能仪 |
| 产品材质： | 壳体：PP材料。过滤介质：聚丙烯复合材料 |
| 产品组成： | 由上盖、过滤介质、下盖三个部分组成 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 200个/箱，可调整 |
| 产品适用范围： | 与肺功能仪相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质的数量。 |
| 产品使用性能： | - 本产品采用优质环保PP材料，一次性使用。 - 过滤材质设有疏水层，可阻隔人体呼出饱和水蒸气中的水分通过过滤材质附着到肺功能仪的呼吸管路中，延长仪器使用寿命。 - 在气体流量为50ml/min时对直径大于0.5um颗粒的过滤率≥98%。 - 过滤材质对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抑菌性符合有效抗菌效果。 - 在30L/min的流速下压降≤1cmH20. - 在7Kpa±0.35Kpa的持续正压测试下无漏气，空腔容积符合ATS/ERS关于肺功能仪过滤器空腔容积的要求。 7.经环氧乙烷灭菌消毒。 |

填表人签名：                             2020 年 06月 06日