医用干燥柜

1适用范围：适用于各类外科手术器械、导管、玻璃制品、精密仪器、湿化瓶等物品的干燥。

2内舱容积：有效容积≥350L

3外观要求：整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。

4材质要求：外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观。

5密封门材质：采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3，整体缝隙小、美观。

6密封门 ：结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。

7过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

8过滤器：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

9加热箱：采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构

10侧加热箱：采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。

11智能化操作：液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足不同器械的干燥需求。

12时间：1min~999min；温度：20°~150°

13设备配备专用的器械托盘、导管干燥架、湿化瓶干燥架，干燥时可向导管、湿化瓶等的内部吹送热风，保证干燥效果。

14舱体高度不低于1.6米，满足各类导管长度的要求，在干燥过程中，可避免导管和舱体底部接触

15 原厂免费整机质保3年