术中保温设备参数

- 用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

- 采用充气加热或液体加温或电加热

- 运行温度在32℃~42℃（+/-1.5℃）

- 有多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等。如为电加热方式，四台主机须一共配备全身毯1个，上身毯2个，下身毯1个，儿科毯1个。

- 垫毯：垫毯系列产品的独特设计不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。

- 升温毯不含乳胶，符合美国消费者产品安全委员会（CPSC）阻燃性要求I类标准，材质柔软可透X射线。

- 加温毯独特设计：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。

- 噪音：高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝

- 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

- 安全：

- 过热测试：使用检测包直接在前面板调节

- 校准：使用检测包直接在前面板调节

- 安全系统：图示及报警提示音功能。

- 能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

- 提供厂家免费整机质保两年