除颤起搏监护仪技术规格要求

- ★彩色显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 支持中文操作界面。

- 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能、体外起搏功能。

- ★除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分10档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

- 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

- AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能。

- 开机时间≤3s，符合临床使用。

- 除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 体外起搏起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

- 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

- 多种心律失常分析。

- ★可充电锂电池，可支持100次以上≥200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，提供灯光报警，声音报警，报警文字和参数闪烁4种方式。

- 发生报警时，报警灯以不同的颜色和闪烁频率提示不同的报警级别。

- 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 支持≥8小时连续ECG波形的存储，数据可导出至电脑查看。

- 支持≥100名患者档案存储与回顾功能。

- 支持≥1000个事件的存储与回顾功能。

- 支持≥72小时体征趋势数据的存储与回顾功能。

- 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检（不低于200J）。

- 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

- 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

- 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- 工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

- 配置体内除颤探头一根，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

- 提供整机（含电池）免费质保2年