便携式彩色多普勒超声诊断系统

一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它

二、主要技术规格及系统概述：

1、主机系统性能

1.1	全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2	≥15.3”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器

1.3	主机重量≤9 .0kg

*1.4	主机内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用

1.5	数字波束形成器

1.6	多倍信号并行处理技术

1.7	数字化全程动态聚焦

1.8	数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D ≥12 bit

1.9	接收方式：发射、接收通道≥1024

1.1	二维灰阶成像单元

1.11	谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.12	M型成像单元

1.13	彩色多普勒成像单元

1.14	频谱多普勒成像单元

*1.15	具备空间复合成像

1.16	具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.17	二维角度独立偏转成像，6级可调

1.18斑点噪音抑制，多级可调

1.2	一键自动优化

1.21	扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.22	图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.23	支持一键全屏放大

1.24	多语言操作界面：支持中文键盘输入

*1.25	针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

2、探头规格

2.1	超宽频变频探头：基波≥4种，谐波≥4种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2	探头配置：支持凸阵、线阵

2.3	腹部凸阵探头，探头频率：2.0-6.0MHz（频宽越大，适用范围越大）

2.4	浅表线阵探头，探头频率：5.0-10.0MHz（频宽越大，适用范围越大）

3、二维灰阶参数

3.1	最高扫描线密度 ≥512超声线

3.2	最大探测深度 ≥30cm

3.3	发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3.4	二维增益调节范围≥ 100dB

3.5	动态范围 可达到260dB，可视可调

3.6	物理滑动TGC分段调节≥ 8段，具有 TGC 曲线显示

3.7	侧向增益补偿LCG≥ 8段，具有 LGC 曲线显示

3.8	伪彩≥8种

3.9	声功率1–100%，可视可调

4、彩色多普勒参数

4.1	多普勒增益 ≥100dB

4.2	彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图

4.3	彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5、频谱多普勒参数

5.1	方式：脉冲波多普勒（PW）、

5.2	B+C+D模式下,移动轨迹球即可激活B+C模式,随着取样门位置改变

5.3	取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

5.4	频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数

6、系统通用技术规格

6.1	内置锂电池独立供电，连续检查工作不少于2小时

6.2	可配置DICOM3.0接口

6.3	主机内置USB接口≥ 2个

6.4	主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

6.5	配置专用台车

6.6	配置多功能背包或拉杆箱

7、测量和分析

7.1	常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

7.2	腹部测量软件包

7.3	妇科测量软件包

7.4	产科测量软件包：具有 4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

7.5	泌尿测量软件包

7.6	小器官测量软件包

7.7	血管测量软件包

8、图像存储，回放和浏览

8.1	同屏一体化智能剪切板

8.2	支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

8.3	存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.4	主机内置报告系统，主机内置硬盘不少于500G

9、图文工作站

9.1	系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2	支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3	支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

9.4	支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

9.5 配备电脑（处理器I3，硬盘不少于1TB，采集卡等）1台，彩色打印机1台。

10、提供原厂免费主机质保3年