床边心电图

1、导联标准 12 导联、十二道同步采集及记录；

2、定标电压 1mV±1%；

3、标准灵敏度：10mm/mV ±2%；

4、增益 ：1/4、1/2、1、2cm/mV，手动或自动；

5、耐极化电压≥±550mV；

6、共模抑制比≥103dB；

7、频响 0.05～150Hz；

8、噪声电平≤15uVp-p 除颤保护；

9、时间常数≥3.2s；

10、道间干扰≤0.5mm；

11、基线稳定性灵敏度变化时（无信号输入）其位移≤2mm；

12、温度漂移在 5~40℃温度范围内，基线漂移平均≤0.5mm/℃；

13、内置显示器彩色液晶显示器≥6.5 英寸，分辨率 640*480 带背光源，可显示心 电图坐标网格，并可显示 3、6、12 道 ECG 波形、心率数、ID 号码、性别、年龄、工作状态、操作程序菜单及显示某个电极

脱落等参数；

14、滤波器具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器；交流滤波器：50/60Hz ≥20dB；漂移滤波器：0.25/0.5Hz ≥3dB； 肌电滤波器：25/35Hz ≥3dB； 高频截止滤波器：75/100/150Hz；

15、具有抗除颤保护功能；

16、具有故障提示功能；

17、检查方式标准 12 导联检查、心律不齐检查、R-R 测量检查、负荷后检查；

18、记录方式具有自动记录、手动记录、回顾记录、延长记录、间隔记录、定时记录、压缩记录等方式；可在记录时标记异常波形；记录相位具有时间连续和同步模式；

19、分析结果手动及自动记录时均可打印分析结果报告，并可设定是否输出分析结果；

20、回顾记录按记录键,可打印从按下那一时刻起一定时间段的心电图；

21、具有心向量分析功能

22、自动打印心律不齐心电图报告；

23、分析结果指南具有分析结果指南功能；

24、记录日志可打印当天、指定日期或全部心电图日志；

25、记录速度： 5、10、12.5、25、50mm/s ±3%；

26、记录道数： 3 CH、3 CH +1（节律导联）、3 CH +2（节律导联）、6 CH、6 CH +1（节律导联）、12 CH；

★27、记录纸内置 210mm 宽卷纸或折纸都可使用；

★28、内置存储器主机可存储 500 组以上的心电图数据；

29、 外接存储器：SD 卡或 U 盘存储；

★30、输入设备自带全键盘输入；

★31、网络功能内置 LAN 接口或 RJ45 接口

32、电源要求交流：100~240V 50Hz 直流：内置可充电锂电池及充电器；

33、直流工作时间可连续使用 90分钟（按照IEC 60601-2-51 试验方法的 12ch 记录）；充电时间：从空置状态起，约 3小时结束；

34、提供原厂免费质保三年，提供原厂售后服务承诺

35、提供心电图打印纸10卷（叠）

36、提供易损件清单及价格