临时起搏器参数

1.单腔起搏模式： AAI或SSI，AOO或SOO，VVI或SSI和 VOO

2.无起搏疗法： OOO

3.其他起搏模式： 紧急起搏（快速起搏）

4.起搏频率： 40-180ppm

5.高频起搏（快速起搏）： 60-1000ppm

6.输出波形 ：恒定电流-方波

7.输出幅度 ：0.1-25mA

8.脉宽 心房：1.0ms;心室：1.5ms

9.灵敏度： 0.4-20mV,ASYNC；

10.不应期 心房：300-500ms 心室：250ms

11.电池： 2-AA电池（1.5V） 具有后备电池

12.电池寿命：在频率为80次/分钟并且所有其它参数为正常值

时，≥7天

13.屏幕显示： 上下两个屏幕显示

14.显示参数 心率、心室输出、模式、电池状态

15.指示灯： 心室起搏感知指示灯

16.自检功能： 开机自检

17.暂停键： 暂停起搏和感知，以查看病人的内在节律

18.安全性： 电除颤保护、静电保护

19.认证 FDA认证

20.其他要求：起搏感知状态栏、锁屏、起搏暂停模式、电池取

出后持续工作 30s、上限频率、LED背景灯、自动调整、安全模式

21、配备食道调搏仪

21.1 刺激脉冲发放:仪器的刺激脉冲输出由 R 波触发定位发放方式，即按发放键后，要感知一个 R 波后，再延时一个 RS1 期间，然后发出刺激脉冲。RS1的延时值是由仪器根据感知到病人的自身心律自动计算的。由 R 波定位而延时发放的刺激，不会落在不应期和易颤期上，以保证刺激发放的有效性和安全性。但也可以随机发放 S1S1 刺激脉冲（无 R 波感知方式）。

21.2 R波感知灵敏度:	体表≧1mv

21.3基础刺激S1S1连续:S1S1 配对间期30ms-1999ms、S1S1 刺激频率30-1000次/分

21.4 S1S1定时时间:1秒—99秒，初始值 30 秒

21.5 S1S1定数数量:1个—99个，初始值 8 个

21.6 起搏刺激:72次/分

21.7 扫描步长:-10、-5、0、5、10

21.8 短阵猝发Burst:食管180.200.250次/分

21.9 高频刺激限制功能:直接设定是否允许

21.10 早搏程控刺激S1S2比例:食管：8:1、6:1、4:1

21.11 早搏程控刺激S1S2.S2S3.S3S4可配对间期	10-999ms

21.12 早搏程控刺激RS2比例	食管：8:1.6:1.4:1

21.13 S1S1递增递减刺激:逐次

21.14 RS2.S2S3.S3S4可配对间期	10ms-999ms

21.15 具备体表十二导同步记录

21.16 具备食管导联同步记录

21.17 具备数据，图形永久保存

21.18 具备记录时波形回溯

21.19 具备标记，测量计算，寻找

21.20 具备波形截取

21.21 具备品牌电脑、黑白激光打印机,含操作系统软件，有报告单打印功能

提供原厂质保2年