转运呼吸机参数

原装进口品牌

★1. 通气模式要求:同时具备有创、无创通气类型通气功能；适用病人范围：小儿－成人（体重＞5公斤）

2. 参数调节要求：

2.1 压力支持范围：0-40cmH2O

2.2呼吸频率:  4-60次/分

2.3 潮气量:50-1500ml

2.4吸气时间:  0.5-3.0秒

2.5呼吸比可调

2.6全自动调节或流速触发；

2.7漏气补偿: 全自动漏气补偿

2.8 监测参数要求： 吸气相高压 、 呼气末低压 、持续气道正压 、最大吸气压、气道峰压、平均气道压、呼吸频率 、吸呼比、呼出潮气量 、呼出分钟通气量、吸气峰流速 、漏气量

2.9报警功能要求:病人管道脱落报警、高潮气量报警、低潮气量报警、高呼吸频率报警、低呼吸频率报警、高分钟通气量报警、低分钟通气量报警、高吸气压力报警(容量模式下)、低吸气压力报警(容量模式下)、窒息报警、系统故障报警

3. 机器可连接氧气，完成机器内部空氧混合，输出氧浓度最高可达80%以上

4.中文或英文彩色操作界面。

5. ★可充电内置电池，可供机器运行6-8小时

6. 体积小巧，重量不超过5Kg；配置原厂台车

7．提供氧气瓶。氧气瓶充满一次，可供机器在氧浓度50%、潮气量500ml情况下连续工作1小时

8．提供原厂整机（含电池）质保2年