听力计及声阻抗设备技术参数

一、听力计及声阻抗功能及技术要求：

1、同一台主机具备声阻抗仪和听力计功能，必须标配以下基本功能：气导测听、鼓室图测试、声反射测试、完整鼓膜咽鼓管功能测试、穿孔鼓膜咽鼓管测试；

2、具备同、对侧声反射阈测试。

3、可做（226 Hz及1000Hz）声导抗测量。

4、声压测量范围：正常：-400daPa ～+200daPa；

5、声反射测试频率： 500Hz、1kHz、2 kHz、4 kHz、。

6、可自动设置检测次序或具备鼓室图声反射组合测试功能、声反射阈值查找功能。

7、可热敏打印或连接普通打印机，可直接打印测试结果，方便快捷，也可以连接电脑打印结果

8、听力计具备纯音，啭音，调频音、掩蔽噪声等刺激信号。

9 、可连接电脑工作站，可开放数据端口与NOAH或其他医院软件进行数据上传下载与共享。USB端口连接计算机

10、鼓室图结果判定可通过主机屏幕显示，在框内为正常，不在框内为不正常。

11、声阻抗探头手柄内置控制灯，以不同颜色反馈探头状态，探头插入耳道密封好后，无需按键即可自动开始测试，方便快捷。

二、听力计及声阻抗技术参数

1、鼓室图测量

1.1鼓室图测试

探测音强度：226 Hz ± 1 %, 85 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB

高频（选配）：1 kHz ± 1%, 69 dBSPL (69 dBHL) ± 1.5 dB

1.2 声反射测量

1.2.1测试信号 : 500,1000,2000,4000

1.2.2谐波失真( THD ) : <5%（输出小于110dBHL）

1.2.3强度范围 : 同侧声反射强度：70-105dBHL

对侧声反射强度：70-120dBHL

1.2.4步长值 : 5 dB

1.2.5和声反射阈值均可自由选择

1.3 听力计模式

1.3.1 频率范围：125—8000Hz（必须具备的频率点：125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz、4000Hz、6000Hz、8000Hz）

1.3.2 输出强度：-10—120dB

1.3.3 步进大小：5dB

三、隔音室技术参数

1.标准：符合GB/T16296标准，室内本底噪声：A计权声压级：≤25dB（A）标准，（室外本底噪声≤55dB（A））；

2.尺寸：隔音室内部参考尺寸：1.70 m×1.70 m×2.10m，

外部参考尺寸：2.00 m×2.00 m×2.60m；

3.结构：六面墙体全钢悬浮结构，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接.墙体在符合隔声要求的同时厚≤150mm，在外尺寸相同的情况下，使用面积更大；

★4.环保要求：环保材料，符合国家室内空气质量标准GB 50325-2010, 要求使用零甲醛隔音玻璃棉并提供隔音玻璃棉“零甲醛检测报告”；

5.隔声门：“全钢磁控密闭隔声门（两扇），要求正、反面全钢结构；无孔安装，外表面不能有镙丝等金属物件，以免划伤衣物；开关自如；

6.观察窗：观察窗，双层钢化玻璃；800mm×1200mm（参考）；

7.减震器：耐高温、耐潮湿，不老化蠕变；

8.减震方式：钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振；(需提供照片)

★9.信号转接系统：十通道转接口系统，不得使用直插式转接在墙面开孔，防止信号失真和漏声；

10.主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥100m3/小时，消音处理，消音量大于30dB（A）；

11.外墙：外墙用冷轧钢板、双面静电喷涂，防潮、防锈，不得使用现场喷漆；不可使用木质外墙贴铝塑板；

12.内表面：进口聚酯纤维吸音板或专用穿孔铝板；

13.地面：环保吸音地毯；

14.隔声室最大电负载：≤2kW；

★15.室内空气质量：符合GB50325—2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（2006版）Ⅰ类标准

甲醛：≤0.08 mg/m3

苯：≤0.09 mg/ m3

TVOC：≤0.60 mg/ m3

（需提供同类项目检测报告）；

16.其他：为照顾使用轮椅的被测者，隔音室需设有轮椅车坡道；

17.电源及照明系统：品牌灯具、面板，两组五孔插座、两组网络插座。开关灯和排风扇的开关各一个；

18.其他配置要求：1、信号转接线1套，6根，长度大于1米；2、挂物钩一组；3、轮椅车坡道；

四、配置

| 序号 | 名称 | 明细 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 听力计及声阻抗设备 | 主机 | 1 | 台 |
|  |  | 探头 | 1 | 支 |
|  |  | 内置校准腔（检测腔） | 1 | 个 |
|  |  | 耳模头 | 1 | 盒 |
|  |  | 探头清洁线 | 1 | 盒 |
|  |  | 清洁布 | 1 | 个 |
|  |  | 电源适配器、电源线 | 1 | 个 |
|  |  | 对侧耳机 | 1 | 副 |
|  |  | 挂绳（套） | 1 | 个 |
|  |  | 气导耳机 | 1 | 副 |
|  |  | 骨导耳机 | 1 | 副 |
|  |  | 工作站电脑 | 1 | 台 |
|  |  | 打印机 | 1 | 台 |
|  |  | 操作手册 | 1 | 本 |
| 2 | 隔音室 | 组装式外墙体 | 1 | 组 |
|  |  | 吸音内墙面、吸音地毯 | 1 | 套 |
|  |  | 隔音门 | 1 | 扇 |
|  |  | 观察窗 | 1 | 扇 |
|  |  | 照明灯具 | 1 | 套 |
|  |  | 排风扇 | 1 | 套 |
|  |  | 强电、弱电插座、开关 | 2 | 组 |
|  |  | 信号转接线 | 6 | 根 |
|  |  | 挂物钩 | 1 | 组 |
|  |  | 轮椅车坡道 | 1 | 组 |
|  |  | 操作手册 | 1 | 本 |

五、商务条款

1、提供设备及配置须符合职业病体检项目要求，如不符合须免费补齐相关同品牌设备及配置。

2、提供整套设备免费质保不低于两年

3、省内有常驻售后机构，提供上门维修