输血科设备 一批

1、低温冰柜            1台

2、恒温解冻仪          1台

3、恒温水浴箱          1台

4、血库专用离心机      1台

5、医用冷藏冰箱技术    1台

6、高效晶体管热合机    1台

7、摆动采血仪          1台

技术参数：

低温冰柜技术参数

★1、容    积：卧式；≥100L

★2、温度范围:-10℃至-25℃

3、安全提示：具有声光报警提示

4、温度显示：LED数字显示，步进0.1℃

5、额定电压：AC220V~240V

6、制冷功率：≥100W

7、制冷方式：直流压缩机，无氟制冷剂,强效制冷

8、保温层：高密度无氟绝热层，保温效果良好

9、柜体设置：内置置物筐，下置万向脚轮

恒温解冻仪技术参数

1、★样式方式： 立式

2、样品容量：≥10袋

3、★融化方式： 干式隔水融化

4、解冻时间：10-20分钟（每栏独立处理1袋100ml/200ml，-20℃，扁平冰袋），时间可调5、范围是1－99分钟。

6、融化温度：30℃~45℃可任意调温。

7、温度控温精度：±0.5。

8、加热装置：由自动测温器、温度传感器、传感电缆和高效加热组成。

9、显示屏：数字显示水温和所剩下的融化时间。

10、电源：220V/50HZ。

11、振动方式：循环式。循环泵流量：15L

12、循环频率：50次/分

13、控制系统：微电脑全程控制，多重视听蜂鸣提示系统，待机、融化等工作模式。

14、定时报警：设置时间到达时蜂鸣提示。

15、水位检测：低水位时自动蜂鸣提示，并且自动停止加热。

16、温度校准：用标准温度计进行校准。

恒温水浴箱参数

- ★材质：304不锈钢

- 主体机构：采用双层中空加厚盖板；

2、	温度范围：+5℃～99.9℃，允许波动范围±0.5℃；

3、	加热功率：2000W±10%；

4、	控制方式：数字智能温度控制，具有定时、记时功能，定时范围0～999h;

5、	显示：LED显示，温度显示精度0.1℃；

6、	排水：设备底部自带排水口，模具一次成型，倾斜角度更有益于排水，易于设备清洁；

7、	尺寸：外部参考尺寸≤750 mm *400 mm *400 mm，

内部参考尺寸≤600 mm *300 mm *150 mm；

血库专用离心机参数

1、	★显示：预设程序、转速、离心力和离心时间同步显示。

2、	速度要求：转速精度≤5rpm；升降速时间≤4S

3、	噪音：≤52dB

4、	整机微电脑控制，无碳刷变频电机直接驱动，双层钢制结构，

不锈钢离心腔

5、	至少具备15种以上工作程序和10种以上升降速档

6、	具备点动、定速计时和自平衡功能

7、	安全功能：安全门锁及异常报警功能

8、	 转子：角转子，12孔。

医用冷藏冰箱技术参数

- ★类型：立式冷藏冰箱

- 电加热玻璃门，有效防止门体凝露。

- ★容积：≥400L

- 温度范围：常用温度在2～8℃。

- 温度显示：设备正面可直接观察到数字显示，步进0.1℃。

- 温度调节：具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置。

- 制冷剂：无氟环保制冷剂，风冷无霜。

- 报警：多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警。

- 其它：可调节搁物架（至少4层搁物架）和标识贴插槽设计，门体带内锁。

- ★监控：提供1套具备温度实时监控系统，可同时监控≥8台冰箱，能够在手机APP、电脑上实时查看。并提供≥6年免费温度监控服务，含监控模块流量费用等所有相关服务费用。

高效晶体管热合机

- 射频频率：≤40.68MHz

- 射频功率：≥30W

- 消耗功率：工作≤250W  待机≤5W

- 热合时间：0.5～3S

- 热合管路直径：2～6mm

- 对管路进行高频感应加热，使管路达到熔融状态，同时热合电极压紧熔融部分，按预设的程序，完成一次热合

- 根据不同厚度的管路自动调节热合功率，还可以根据特殊情况人工调节热合面宽度

- 陶瓷包裹隔热型热合电极，避免溶血现象发生；

- 晶体管控制及功率输出，辐射微弱，有安全、可靠、寿命长优点；

- 透明可伸缩防溅保护片，避免热合时血液溅入操作者眼中，保护操作人员安全；

- 热合头保护罩可以拆卸和清洗，便于清洁热合头；

- 采用复合滤波屏蔽防辐射设计，保证献血及操作人员安全，保证周围仪器不受干扰；

- 整机材料环保安全，散热系统优良，保证机器可连续正常工作8小时以上；

- 工作状态指示灯以及异常情况指示灯警告

摆动采血仪

- 采血的过程中使血液保存液与采集到的血液不断混合摇匀，防止血液的凝固

- 可配置献血容量：最大容量950毫升；

- 称重范围：10-999ml

- 可限定采血时间：1-99分钟，超过这一段时间的采血将被立即终止

- 可在0-999毫升/分钟之间设定最小许可全血流速

- 自动管路夹，当达到预设的容量或最大时间时，自动夹住管路，并报警

- 自动声光报警，当达到献血容量或流速过低时，机器发出声光报警

- 有条码扫描器接口，可读取文字和数字编码

- 带有存储卡，可存储2048个献血者数据，具有采血数据查询功能

- 配可充电源电池，一次完全充电后，可连续工作6-8小时

- 自动防冲击功能，防止在采血过程中对天平的冲击

- 选配通讯软件，采血数据可随时传送到计算机

- 托盘无需借助于工具就可以拆装，易于清洁

- 摆动角度：三维空间运动，摇摆角度±12º；

15.报警：声光报警

16.免费提供三联ACD-B+MAP筒末血袋 50个。

商务要求：

1、质保期：2年

2、付款方式：验收合格后先付90%，1年后无质量问题再付10%。