防护服参数

总体要求：

1、分体式防护服  3套(L号2套 XL号1套)

2、防护手套 6双
3、防护围脖 4个
4、防护围裙1张
5、防护帽6个
6、防护眼镜6付

- 防护服
1、防护材料：无铅创防护材料，采用纳米技术，金属粒子均匀分布，无漏射。

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。
3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；
4、双面分体防护服正面每片防护层铅当量≥0.5mmPb，重叠部分铅当量≥1.0mmPb，防护衣后部铅当量≥0.25mmPb，防护衣重量≤6 kg。
5、具有减轻腰部承重的设计，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节。

6、通过IEC 61331-1:2014 国际电工学会测试（医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分:材料衰减性能的测定），消除了荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害。

- 防护手套

1、防护材料：防护材料，铅当量：0.025mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、松紧设计贴合使用者

- 防护围脖

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌。

4、采用“魔术贴”固定，可适应成人、及儿童佩戴

- 防护帽

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、松紧设计贴合使用者；

- 防护围裙

1、 原装进口，国内不做任何加工，产地：美国；

2、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

3、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

4、 外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

5、 围裙40cm*45cm

- 防护眼镜

1、高级亚克力防飞溅防护眼镜。

2、铅当量:正0.75mmPb/侧0.75mmPb 。

3、眼镜高透明铅玻璃配装，带侧封防护，镜腿可前后调整，有效的扩大视野范围。

七、衣架及衣撑

1、配备三个落地铅衣架，每个铅衣架可挂两个铅衣撑

2、配备6个铅衣撑