超声波体检机

1、总体要求：用于专业医疗、体检中心进行超声波非接触式测高，精密平衡梁式传感器称重。具有全自动测量方式，测量结果快速准确。LED数码管显示、高速热敏打印、自动裁纸功能、红外无线遥控、自动语音播报。设计有标准RS-232C接口，可通过本机与医院数据管理设备进行通讯。

2、参数技术参数：

2.1操作方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择。

2.2★身高测量方式：超声波测量（高精度温差补偿），采用进口探头（提供该产品采用进口探头报关单证明材料）。

2.3体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重。

2.4显示方式：LED数码管显示，显示内容包含：体重、身高、BMI。

2.5测量范围：身高：70～200cm  体重：2.0～160kg。

2.6精确度：身高：±0.5cm  体重：±0.1kg。

2.7体型：国际通用体格指数（BMI）。

2.8语音提示：有。机器应有语音提示“请站稳站直或类似提示”，此时被测者不能离开秤盘，测量完成后机器会语音报出被测者的身高、体重（如选择为免报，则不报），语音提示“测量完毕或类似提示”，并自动打印出测量结果。

2.9内部调试操作键盘：

男：测量男士体重、身高、体型的专用按键。

女：测量女士体重、身高、体型的专用按键。

身高：此键为修改高度值专用键（用标准杆校正）

体重：此键为厂家修改重量值专用键（用标准砝码校正）

0-9数字键：主要供调整系统时间，输入各种组合命令之用。

清除：数字输入有误时可按此键清除。

确认：输入完毕按此键后机器执行输入的命令。

免打：无人测量时按一次此键机器将保持不打印测量结果，若要恢复打印可再按一次此键。

免报：控制测量结果是否用语音播报。

音量：音量调节键，按“+”时音量增大，按“—”时音量减小。

复位：强迫机器内部程序重新启动。

2.9计量许可证号：有，需提供制造计量器具许可证。

2.10打印方式：微型高速热敏打印，自动裁纸