| 序号 | 项目名称 | 数量 （台/套） | 预算价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干眼熏蒸仪 | 1 | 9 | 干眼门诊 |
| 2 | 眼科冷冻治疗仪 | 1 | 3.5 | 玻切配套 |
| 3 | 卡式灭菌器 | 1 | 3 | 眼科器械消毒 |
| 4 | 玻切手术器械 | 1 | 3 | 玻切配套 |
| 合计（万元） |  |  | 18.5 |  |

眼科设备及器械

干眼熏蒸仪

- 治疗方式：	超声雾化模块，氧疗模块，热敷模块集成一体化同步治疗

- 驱动气体：	氧气或空气

- 风量控制：	自动风量

- 雾化器温度预设范围：	模式｜ 25-34℃  模式‖ 25-37℃

- 温度显示误差范围：	±2℃

- 超声雾化器自带空氧混合氧气流量设定范围：	超声雾化器自带空氧混合器功能氧气流量1L/min-5L/min可分5档氧气流量调节

- 雾化罐水温：	≤60℃

- 雾化无水保护：	磁浮开关

- 雾化频率：	1.7MHz

- 雾化率：	0.4ml/min—2.6ml/min

- 雾化药杯容量：	0-160mL

- 雾化粒子中位粒径D50：	4um

- 雾化时间设定范围：	0-600分钟

- 雾化剩余时间显示方式：	LED倒计时显示

- 自动调温器：	断开65±3℃，接通55±5℃

- 实时安全监控显示：具备温度探头未安装或脱落报警、温度报警等实时状态显示

- 雾化眼罩可调方式：	雾化眼罩设计有可调节阀门，不但可实现双眼同时雾化，而且还可以左眼或右眼单独雾化治疗

- 雾化眼罩材料：	皮肤接触部位采用医用硅胶材质，符合人体工程学设计，鼻腔不呛雾，聚雾性、贴合性、热敷感极佳

眼科冷冻治疗仪

- 设备用于配合玻切手术使用

- 具备两套独立制冷解冻系统，可实现单路、双路输出。

- 冷疗笔：端部制冷

- 冷疗笔无密封圈，采用直插式密封

- 液态CO2制冷剂；

- 冷疗笔探头规格：（Φ2.5平、Φ2.5圆）

- 冷疗笔探头最低致冷温度为－75℃；

- 制冷解冻时间均≤6s；

- 仪器自动卸压时间：30～90s；

- 具有压力、时间、温度显示及自动卸压功能

- 左、右路均受控于脚踏开关

- 可单独或同时使用

- 具有对CO2气体的减压、过滤功能

卡式灭菌器

- ★非包裹灭菌全过程时间≤7分钟

1.1灭菌腔尺寸：28CM*18CM*3.8CM（参考）

1.2灭菌盒尺寸（外）：39CM*19.6CM*4CM（参考）

- 系统运行情况显示于屏幕，可以随时安全地中断灭菌程序。

- 具备自检功能,一旦在运行过程中出现问题,系统自动中止运作,并将故障代码显示于屏幕。

- 适用于含腔器械和实心器械灭菌,可以进行非包裹灭菌。

- 主要性能指标：

5.1最高工作压力：242kPa。

5.2环境温度范围：+5℃~+40℃。

5.3工作压力范围：42 kPa～212kPa。

5.4蒸汽发生器功率：1.2kVA±5%。

5.5最高工作温度：138℃。

5.6熔断器： F6A250V φ5×20mm

5.7工作温度范围：110°C～135℃。

5.8安全阀整定压力：0.25MPa。

- ★容积：≥1.8升。

玻切器械一批

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼内剪(直头式） | 旋转式,直尖,23G | 把 | 2 |
| 2 | 眼内剪(弯头式） | 旋转式,弯尖,23G | 把 | 2 |
| 3 | 显微眼内视网膜镊（无损伤型） | 旋转式,无损伤,23G | 把 | 2 |
| 4 | 显微眼内视网膜镊（直平台型） | 旋转式,直平台,23G | 把 | 2 |
| 5 | 显微眼内视网膜镊（弯平台型） | 旋转式,弯平台,23G | 把 | 2 |
| 6 | 显微眼内视网膜镊（尖直平台型） | 旋转式,尖直平台,23G | 把 | 2 |
| 7 | 显微眼内视网膜镊（1*2齿型） | 旋转式,1x2齿,23G | 把 | 2 |
| 8 | 显微眼内视网膜镊（内界膜镊） | 旋转式内界膜镊，23G | 把 | 2 |
| 9 | 眼内剪(镰刀式） | 23G侧刀式,旋转柄 | 把 | 2 |
| 10 | 笛针 | 23G按压式（带硅胶管） | 把 | 2 |
| 11 | 显微眼用钩具（视网膜刷） | 23G , 圆柄式（视网膜刷） | 把 | 2 |
| 12 | 巩膜压迫器（直头式） | 钛合金双头直形 | 把 | 1 |
| 13 | 巩膜压迫器（弯头式） | 钛合金双头弯形 | 把 | 1 |
| 14 | 巩膜塞夹持镊 | 钛合金直纹,反力式,<原-夹钉镊> | 把 | 2 |
| 15 | 视网膜钩 | 23G铲式，钩式 | 把 | 2 |
| 17 | 眼用注液针（注水） | 注水23G（原名-蝶形针） | 套 | 1 |
| 18 | 眼用注液针（注硅油） | 注硅油23G，6mm（原名-蝶形针） | 套 | 1 |
| 19 | 眼用注液针（吸硅油） | 吸硅油23G，3.5mm（原名-蝶形针） | 套 | 1 |
| 20 | 玻切手术镜片包 | 包括平凹镜，凹凸放大镜，广视场镜，双凹镜，20°圆棱镜，30°圆棱镜，圆棱状双凹镜，50°圆棱镜，镜片固定镊，配套硅胶消毒盒各一个，镜片固定环两个。 | 套 | 1 |
| 21 | 可调片状开睑器 |  | 个 | 2 |

商务要求：

- 医疗设备免费质保≥1年，医疗器械免费质保≥6个月（质保期内免费更换）

- 支付方式：验收合格后支付货款90%，余款1年后支付