动静脉脉脉冲气压治疗仪

一、使用范围：预防深静脉血栓形成、消除肢体水肿、促进足底血液回流等。

二、主要技术指标：

1、设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成，脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲手垫、脉冲石膏足垫。

2、压力设置范围8.0kPa~26.7 kPa(60mmHg~200 mmHg)，调节步长为1.33kPa(10 mmHg)，出口处实际压力值与设定值的偏差不大于2.0kPa(15 mmHg)。

3、治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下设备在气囊内产生的治疗压强。该指示通过液晶屏数字式显示，示值允差不大于±2kPa。

4、0.2秒瞬时脉冲快速达到设定的脉冲压力值

5、治疗仪脉冲持续时间固定两档：1s，3s。其误差为±0.4s。

6、治疗仪脉冲间隔时间12~50s可调，误差±1s。

7、治疗仪工作时间与次数设定：治疗时间1~9次可选，每次20分钟，误差不大于设定值的±2%，最大应不大于±1分钟。

8、电源自动切换：无交流电源时，治疗仪可通过内置电池工作，连续正常工作时间不小于4h。

9、治疗仪内置血栓防控管理系统，具备扩展端口，可与PC端及移动终端相连接，设备间实现互联互通。

10、治疗时间及治疗压力值实时显示，同时治疗时间具备精准倒计时功能。

11、预置不少于3种治疗模式，可以针对打石膏的患者、肢体过于敏感患者、预防深静脉血栓（消除肢体水肿，促进足底血液回流）患者等情况选择治疗模式。

12、脉冲气囊耐受最大压力为60 kPa。

13、具有低压报警、高压报警两种模式。

14、脉冲气垫通过生物相容性检测。

15、设备可以直接挂在病床挡板或护栏上进行操作。

16、配套台车一辆

17、配套脉冲足垫3个，可重复使用不少于15次

三、商务要求

1、整机免费原厂质保不少于1年

2、付款方式：验收合格后支付货款90%，余款1年后支付。

耗材：脉冲气垫