台式皮肤镜参数

一、技术参数

1、皮肤镜图像采集方法:非偏振光法、偏振光法、荧光法和浸润法， 配备相应探头

★2、皮肤镜镜头原理:光学定焦或变焦镜头

★3、皮肤镜镜头分辨率:≥70线对/mm

4、偏振度:偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度

★5、皮肤镜感光原件: CCD或CMOS

6、皮肤镜图像采集分辨率:2048*1536

7、皮肤镜像素缺陷:≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个

8、皮肤镜对焦方式:调焦机构手动调节清晰度

★9、皮肤镜镜头拍摄口径:≥20mm

10、皮肤镜系统软件:全中文操作界面

★11、真菌图文管理与传输系统:具备真菌图文报告管理与图文报告传输系统

12、显微镜:主机：UIS2光学系统（无限远校正系统），观察方式：眀场，暗场.照明系统：内置传输照明系统，柯勒照明（固定光圈），2.4W LED(标称值)，预对中

★13、大体皮肤图像拍照:单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像，自动分类管理，不需人工分类

14、防交叉感染:采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%

15、图像采集方式:实时采集

16、患者档案字段及查询统计:包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、费用、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量。

17、信息录入方式:≥2种。新建、导入

18、权限管理:软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私

19、图像处理方法:≥6种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定”

20、测量工具:≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形

21、报告模板:多报告模板。根据图像采集属性自定义切换报告模板

22、报告输出:支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张

23、参考资料:内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料

24、数据安全:自动安全备份≥3次/24h，且提供“日志监管”

25、电脑:1T硬盘、4G内存、i5处理器，显示器≥17"，显示分辨率≥1920*1080

26、电源安全:配置专用经检测的隔离电源

27、台车:配置专用台车，支持可升降操作

28、配备镜头保护罩100个

二、商务条款

1、提供整机（含镜头）质保不少于2年

2、终身提供免费软件升级和10年及以上配件供应需求。

3.随设备配套提供手持式皮肤镜两台用于临床资料留存及疗效评估对比观察。

4.提供3次以上现场使用指导及培训。