短波紫外线治疗仪

技术规格参数：

1、紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm；

2、紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm2 连续使用1000小时后，机器输出的强度≥15.3mw/cm2 ；

3、治疗时间：0s～99s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；

4、治疗结束时有音响提示；

5、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时主机有音响提示报警；

6、液晶显示面板，提示醒目准确；

7、治疗状态下，自动通风散热；

8、小体表照射功能，可用于治疗肛周感染、静脉炎、中心静脉插管、褥疮等；

9、标准配置：主机1台、体表照射器（大体表）1个、体腔照射器（小体表）1个、光导（直光导、弯光导、鼻光导）各1个，护目镜2个、台车1辆

10、提供免费整机质保≥1年