台式皮肤镜参数

一、技术参数

1、皮肤镜图像采集方法:非偏振光法、偏振光法、荧光法和浸润法， 配备相应探头

★2、皮肤镜镜头原理:光学定焦或变焦镜头

★3、皮肤镜镜头分辨率:≥70线对/mm

4、偏振度:偏振度满足80%-100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度

★5、皮肤镜感光原件: CCD或CMOS

6、皮肤镜图像采集分辨率:2048*1536

7、皮肤镜像素缺陷:≤2个，且中央图像区25%面积的像素缺陷≤0个

8、皮肤镜对焦方式:调焦机构手动调节清晰度

★9、皮肤镜镜头拍摄口径:≥20mm

10、皮肤镜系统软件:全中文操作界面

11、真菌图文管理与传输系统:具备真菌图文报告管理与图文报告传输系统

12、显微镜:主机：UIS2光学系统（无限远校正系统），观察方式：眀场，暗场.照明系统：内置传输照明系统，柯勒照明（固定光圈），2.4W LED(标称值)，预对中

13、大体皮肤图像拍照:单反相机拍摄皮肤大体图，有线或无线传输图像，自动分类管理，不需人工分类

14、防交叉感染:采用与镜头一体式硬质材料物理隔离，透光率≥85%

15、图像采集方式:实时采集

16、患者档案字段及查询统计:包含“姓名、年龄、籍贯、职业、ID号、检查号、病历号、科别、临床诊断、首诊医生、复诊医生、报告日期、观察分析、图像诊断、建议、费用、关键词”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询数量。

17、信息录入方式:≥2种。新建、导入

18、权限管理:软件配合专用加密锁使用，具有首诊医师、复诊医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私

19、图像处理方法:≥6种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定”

20、测量工具:≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形

21、报告模板:多报告模板。根据图像采集属性自定义切换报告模板

22、报告输出:支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张

23、参考资料:内置皮肤病图谱（皮肤肿瘤疾病包含皮肤镜、皮肤病理、皮肤B超图谱），支持自主导入与资料编辑图谱资料

24、数据安全:自动安全备份≥3次/24h，且提供“日志监管”

25、电脑:1T硬盘、4G内存、i5处理器，显示器≥17"，显示分辨率≥1920*1080

26、电源安全:配置专用经检测的隔离电源

27、台车:配置专用台车，支持可升降操作

28、配备镜头保护罩100个

二、商务条款

1、提供整机（含镜头）质保不少于2年

2、终身提供免费软件升级和10年及以上配件供应需求。

3.提供3次以上现场使用指导及培训。