医用超低温冰箱 参数

1.样式：立式。

*2.容积：≥188L。

3.制冷方式：直冷。

*4.温度范围：-40℃～-86℃。

5.噪音值：52dB。

6.外部材料：喷涂钢板、内部材料：304不锈钢板。

7.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，≥150mm的保温材料厚度。

8.外门：1扇，喷涂钢板，无CFC高密度聚氨酯发泡。

9.内门：3扇，材质为304不锈钢，无CFC高密度聚氨酯发泡。

10.搁板：2层,可调节高度,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度。

11.检测孔：1个，直径≥25mm，

12.门封条：整机共设计门封条数量≥4层

13.制冷系统：采用单机自复叠式制冷系统。

14.显示面板：

（1）LED数码显示，能够显示柜内温度

（2）LED工作状态指示灯，能够指示：压缩机运行、设置温度、校准、设置高温报警、低温报警等工作状态；

（3）LED故障指示灯，能够指示：柜内高温故障、柜内低温故障、断电、门开、传感器故障、电池电量低、冷凝器脏堵、电压异常、环温高等故障信息。

15.温度控制：采用微电脑控制系统，精准的电子温度控制及显示，断电记忆，调节精度为0.1℃。

16．具备报警系统：高低温报警、传感器故障报警、温控器故障报警、断电报警、门开报警、环温报警、冷凝器故障报警、过滤网检查报警、电压异常报警、电池电量低报警。

17.报警方式：具备声光报警，所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，可升级短信通知等报警方式。

18.数据功能：标配USB端口，可读取近三个月的温度及报警情况。