电脑中频治疗仪

一、技术参数：

*1、显示方式：数码显示。

*2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。

*3、中频频率为1kHz～10kHz，单一频率允差±10％。

4、调制频率为0～150Hz，单一频率允差±10％或±1Hz取大值。

*5、中频载波波形：双向方波，脉宽50us～500us，允差±10％。调制波形有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。

6、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。

7、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5％。

8、干扰电性能：

8.1工作频率：4kHz，允差±10％。

8.2调制频率：0.125Hz，允差±10％。

8.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10％或±1Hz取较大值。

8.4调幅度：0%、100%，允差±5％。

8.5差频变化周期：5.5s、32s，允差±10％。

*9、具有100个固定处方，是理疗专家根据不同的疾病而编制成的，可供医生参考使用。

10、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0～99级可调。

11、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

12、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。

13、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

*14、电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。

15、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0～99级可调。

16、电极板：应选购具有一类医疗器械备案凭证的合格产品。

*17、治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。

肢体康复训练设备（四肢运动）技术参数

- 设备尺寸：长1655mm 宽：750mm 高：1200mm，允差±5%。

- 供电方式：外接电源及电池供电

- 最大承重200kg。

4、显示指标

4.1显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级；

4.2步频范围：0-250步/分；

4.3功率范围：0-800瓦特；

*4.4累积计步可达9999步；

*4.5阻力调节：10级阻力；

4.6卡路里消耗：0－999卡。

5、座椅和把手调节

5.1调节座椅前后可以移动，由前向后调节范围：0～325mm,允差±5%，手动调节，分14个锁定位置，每相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高0～40mm，允差±5%；

5.2把手长度可调，调节范围0～400mm，允差±5%；

5.3座椅可以分别向左或者向右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。

5.4人体工程学设计的靠椅；座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移；

5.5运动角度为31°，允差±5°。

*6、阻力训练仪：阻力是永久性的磁性涡电流训练仪，阻力0～20Nm,允差±10%，10档可调，步进2Nm。

7、训练仪工作噪音≤60dB(A)。

- 应用范围

1、可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；

2、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练；

3、可通过髋膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜；

4、心脏康复（提高心脏病患者体力活动能力和功能水平，改善心肌氧供 ，减少心绞痛发作）。

电动升降平行杠参数

技术参数：

- 最大推力：3000N

- 电压：220V±10％ 50HZ

- 最大承重：200kg

- 外形尺寸：3500*900*850～1300MM

- 两侧扶手调节范围：380～630MM

- 全电动升降调节，调节范围：850～1300MM

- 进口推杆，超静音、自适应、无油、自润滑。

- 带有步行训练组件、内外翻矫正组件、步态矫正组件，可随时替换；足外翻、髋外展，矫正板坡度15°

- 柔和的起动与停止功能：使患者在治疗时更加的舒适。

- 可单边平行升降。

商务要求：提供原厂免费质保不少于2年