多功能清创仪

1 	产品适用范围：适用于人体伤口的超声清创，通过加压冲洗和负压引流，达到去除细菌的作用

2	超声清洗模块参数

2.1	主机输出频率范围	15-35kHz

*2.2 	超声工作频率及超声清创刀头振动幅度	超声工作频率：≥25kHz；振动幅度：≥70μm。

2.3	有效超声输出功率范围 	＜50W

2.4	超声自动扫频时间	≤2s

2.5	超声刀头材料钛合金 	TC4钛合金

2.6	超声清创刀头可拆卸功能

2.7	显示和设置超声输出功率能	3档可调

2.8	显示和设置清创液流量功能	5档可调

2.9	最大超声清创液流量	≥110mL/min

2.10	手柄输出口处清创液温升 	≤10℃

2.11	清创液最高温度	≤35℃

3	高压冲洗模块参数

*3.1	显示和设置冲洗液流量功能	多级可调

3.2	最大高压清创液流量	≥400mL/min

*3.3	高压冲洗最大压强	≥0.6MPa

4	负压吸引模块参数

4.1 	最大负压压力 	≥0.08MPa

4.2	调节负压吸引压力功能

4.3	抽气速率 	≥20L/min

4.4	储液瓶容积 	2个≥4L

4.5	正常使用中的噪声 	≤65dB(A)

5	系统参数

5.1 	操作面板	10寸彩色液晶触摸屏和旋钮操作

5.2	显示和设置治疗时间功能

5.3	治疗结束时声音提示功能

5.4	定时器工作范围 	0-99min

5.5	脚踏开关启动或停止治疗功能

5.6	脚踏开关启动力 	10-50N

6	产品安全	电气安全符合GB9706.1-2007，YY0636.1-2008等要求；电磁兼容性符合YY0505-2012的要求

7	超声及高压冲洗管路	独立在机器外部，支持高温高压灭菌，可一次性使用或重复灭菌后使用，杜绝感染

8 提供原厂整机（含刀头及手柄）免费质保≥2年