超声快速组织处理系统

★1、设备工作原理为搅拌式，拥有自动电磁搅拌系统：间断和连续搅拌方式；

2、设备在脱水、浸蜡及废液排除等过程中为全自动完成整个流程，无需任何人工操作干预；

★3、配套使用的快速组织处理试剂为相关设备原厂生产。

★4、处理1-2 mm 厚度组织，全流程≤ 30-60 分钟；处理2-3mm厚度组织，全程≤90分钟；

5、处理流程简单，不需要用到梯度酒精等常规试剂，整个脱水过程的试剂组分不多于两种，即2到4步可以完成整个流程，当天送的标本可在当天做出病理报告；

★6、标本缸一次可放置≥80个标本脱水盒；

7、真空度范围：＞40千帕自动充放气；

8、标本缸工作时间：0-12小时范围可调；

9、液晶实时显示屏、中文多层次菜单界面；

10、试剂自动加载换液蜂鸣警报、废液壶满载荷警报；

11、实时显示试剂缸和蜡缸温度、压力、时间和步骤；

12、标本缸温度设定：20-80℃范围可调；

13、预存储数个快速和常规组织处理程序；

14、全封闭式结构设计、防尘；

15、环保快速组织处理试剂，不含对操作人员健康有毒害的二甲苯、丙酮等物质。

16、满足特染、免疫组化和分子病理要求；

17、改进如脂肪结缔组织标本的制片质量；

18、可连续和分批加载病理标本、灵活的按时段处理，加载过程全自动完成无需任何人工操作

★19、免费提供不少于2700人份快速组织处理试剂。

20、质保：免费提供整机质保不少于5年，并在故障不能及时维修时提供备用设备。

医用低温冰箱

1、立式，单门，箱内有效容积≥390L

2、产品出厂时温度预设5℃，保证箱内温度范围：2℃～8℃；

3、微电脑控温，箱内温度数字显示，温度控制精度0.1℃

4、多种故障报警（高低温报警，开门报警、传感器故障报警、断电报警，带远程报警接口），两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时；

5、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；

6、门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计， 32℃环温85%湿度下门体无凝露，物品清晰可见。

7、产品配备电磁锁功能，通过NFC卡开门，实现开门记录，真正实现储物安全管理

8、门体为自关门结构，防止用户开门后忘记关门

9、产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。

10、产品具有医疗器械注册证

11、多层搁架设计，出厂标配5个天线搁架，每层都可以进行扫描。

12、蒸发风机和冷凝风机均为进口品牌EBM风机，进口品牌压缩机，品质保障，性能卓越。

13、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行温度监测。

14、产品自带RFID功能模块，自动统计箱内物品种类、库存信息，出入信息、箱内温度记录。

15、产品具有库存管理功能：实时了解存储物品的库存情况

16、订单管理：可根据预设值自动生产意向订单，确认后发送到供应商端订单

17、设备管理：可实时查看设备的运行状态以及设备运行的温度曲线

18、盘点：支持自动盘点和手动盘点

19、管理模式：设备可以分组管理，支持在系统同时查看及管控多个设备信息

20、权限管理：可按照不同管理人员的职责分配不同的权限

21、消息提醒：支持安全存库提醒，有效期提醒，机器断电报警、超温报警等故障报警。

22、标签摆放：标签平行摆放可以稳定读取，偶尔发生倾倒现象也可以读取。