一氧化检测仪及传感器参数

- 总体要求：用于测定呼出气一氧化氮浓度，采用电化学检测原理

- 技术参数：

- 呼气时间：10s（成人）、6s（儿童）或其它时间自选；

- 呼气流速：10ml/s、50ml/s、200ml/s或其它流速可自选；

- 实时监测患者呼气流量；

- 具备成人和儿童模式的鼻腔一氧化氮浓度测定nNO；

- 具备成人和儿童模式的大气道一氧化氮浓度测定FeNO；

- 具备成人和儿童模式的小气道和肺泡中一氧化氮浓度测CaNO；

- 婴幼儿潮气和标准气质控时气袋中一氧化氮浓度测定sNO；

- 不同部位的一氧化氮浓度测定既可分项测试，也可联合测试，提高了测试效率。

- 测试范围：0ppb－3100ppb；

- 分析时间：≤70秒；

- 检测下限：3 ppb；

- 准确性（与标准配气的比较）：误差±3ppb或±10%；

- 重复性：相对偏差CV应在±10％内；

- ★线性 ≥0.98；

- 稳定性：测量间隔在2.5小时内的浓度变化率小于±10％。

- 仪器开机自动校准，也可用一氧化氮标准气、呼出气三种检验校准方式检验校准；

- 自动监控并提示分析过程。

- 测定过程中出现呼气压力过低、过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，可自动停止测定并提示错误信息；

- 一氧化氮检测器有效期：不少于3年。

- 一氧化氮检测器与呼出气一氧化检测仪匹配使用时用到的一次性呼吸过滤器（包括潮气检测所需的接头）均为一次性使用，防止交叉感染；一次性呼吸过滤器同时具备口含和罩口设计的防漏气装置，提高检测准确性。

- ★免费配套≥2100个一次性呼吸过滤器，按医院要求分批提供。

- ★免费提供一氧化氮检测器2套，每套可采样检测≥1000人/次。按医院要求分批提供。

- 主机系统软件集成数据管理软件和数据分析软件，软件无有效期限制终身免费升级。

- 数据管理软件可自动生成报告，并可查询调取历史数据。