胰岛素泵参数

1.全中文菜单显示

2.胰岛素类型：短效和速效胰岛素可选，支持U40与U100浓度胰岛素自动换算

★3.手持终端可设置调节胰岛素泵参数

4.基础率分段：6/24/48段

5.基础率设置：自动分配（具有速效、短效数据库）、个性化设置均可

6.基础率设置范围：常规范围0.01～35 U/h

7.基础率时差：正负9h可选

8.基础率显示：数字和柱状图

9.基础率增幅：0.01/0.05/0.1U

10.临基率设置范围：0～24小时；基础率设置值的0～250%

11.便捷模式：大剂量输注一键操作，并有输注进度提示音

12.大剂量输注模式：常规大剂量，方波输注，双波输注，大剂量向导

13.方波设置范围：药量范围0～88 U，时间范围0～240分钟

14.大剂量预设：可预设三餐量、有防止重复打药模式（再次输注显示追加剂量）

15.大剂量设置范围：0.1～88U

16.大剂量增幅：0.1/0.5/1U

17.大剂量输注速度可调：脉冲周期可选3秒、5秒、10秒

18.自动排气功能：螺杆电机驱动自动复位

19.装药量：300U，最大可达318U

20.剂量限制功能：大剂量限制、基础量限制、日总量限制；日总量限制最大值 250U

21.保护功能：按键自动上锁、儿童锁防止误操作、医生密码设置、工程师密码设置

22.报警项目：阻塞、无信号、低电量、低药量、无药量

23.警示开关可选：警示声音、按键声音、用餐提醒、测糖提醒、低药提醒、闹铃提醒

★24.堵塞剂量可调

25.低药量报警阈值可设

26.输注管路接口形式：标准鲁尔接口

28.防水功能：整机≥IPX8防水

29.参数记忆功能：断电更换电池，参数数据不丢失

30.回顾功能：日总量、大剂量、基础率、螺杆复位、排气，回顾：云端永久，泵内50条

31.可配套科室及全院管理软件：可以配合翼泵管家系统使用，实现中心管理、远程医嘱、一键执行功能