输液泵技术参数要求

1、用途：在ICU、手术室、外科、内科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：

3.1.1防尘防水等级IP34；

★3.1.2 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3.1.3压力报警阈值至少3档可调；

3.1.4 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.5防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

★3.1.6 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分5档可调。

3.1.6.1 具有连续气泡监测功能，累积气泡体积超过设定的报警阈值触发报警。

3.1.7  自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

3.2 精度要求：

3.2.1精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

3.3 基本要求：

3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

★3.3.3 输液泵泵片具有防水膜设计；

3.3.4 快推“bolus”：0.2-1500ml/h；

3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

3.3.6 多功能按键操作保障操作安全快捷；

3.3.7  屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

3.3.8  整机重量不超过1.8kg，主机自带提手，方便携带

3.3.9 分三种不同音量报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

★3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h；

3.3.11.1可免费升级至≥8小时@25ml/h；

3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14 免费开放RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15 可加装无线模块，实现无线联网监测；

3.3.16全中文软件操作界面。

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持；

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在安徽省内有专业维修中心有厂家分公司，提供营业执照证明，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h;

5.2 保修期：主机5年，终身维修；

5.3 每季度提供免费校准服务。