微量注射泵

总体要求：用于化疗药物精密注射。

1、OLED液晶显示屏

2、工作电源交直流两用：100-240VAC,50/60Hz或l2VDC

3、工耗：不大于15VA

4、注射模式：毫升/小时、时间、体重、参考药库

5、可装载：10ml、20ml、50ml一次性注射器

6、流量设定范围： 10ml注射器  0.1ml/h～300ml/h

20ml注射器  0.1ml/hr～500ml/hr

50ml注射器  0.1ml/hr～1000ml/hr

7、输入容量计数范围:1-9999ml,增量:1ml

8、*注射（或输液）准确度：±5％

9、可单机使用，亦可自由叠加组成成2、4、6路注射泵（仅需单个电源同时为多台供电）

10、*单机可垂直注射

11、加注流量：可根据注射器规格在0.1-1000ml/h之间进行设置

12、有注射器未安装、未启动提示、残余量提示、阻塞报警、完成报警、电池欠压报警、机械故障报警、注射器脱落等声光报警功能。。

13、*机内电池自动应急切换

14、完全充电后可在5ml/hr流量下运行24小时。

15、*外形尺寸（mm）：≤210×110×50

16、配套背带，实现移动使用。