可视便携式气管镜招标参数

一，主机

※1、高像素CMOS呈像，像素≥640×480 ，输出高清图像。

2、视野角：≥100°

3、观察景深：3~50mm

4、主软管外径：≤5.2mm

5、插入部外径：≤4.8mm

※6、钳道孔径：≥2.2mm，可提供良好的负压吸引，可兼容常用的诊疗附件。

7、弯曲角度：上160°下130°

8、分辨率：在距离工作3mm处，分辨率≥7.13lp/mm；7mm处，分辨率≥5.6lp/mm；50mm处，分辨率≥0.79lp/mm

9、角分辨率：7mm处，中心角分辨率≥0.69C/°，边缘角分辨力≥0.6C/°。

10、吸引量：≥300Ml/min

11、有效长度600mm；总长900mm

12、照度：≥3000LX

13、全防水测漏检测功能

14、屏幕尺寸：≥3.5英寸

15、内置可充电锂电池，可连续工作≥90min

16··、内存16GB内存卡，支持长时间视频及大量图片存储。

二，光源

1、外置LED灯冷光源，可提供优质的照明

2、工作距离：≥25mm

3、色温：3200K-6000K

4、照度：大于等于20000Lux

5、充电器输入：220V  50HZ

6、显色指数>90

7、屏幕最大亮度：≥170cd/m²

8、输出总光通量：≥10lm