产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（磁微粒化学发光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 28人份/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 磁微粒混悬液、酶结合物、校准品、3孔细胞培养板、阴性对照培养液（N）、阳性对照培养液（P）和测试培养液，试剂盒中还有条码卡 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 28人份/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于全自动化学发光发光分析仪 Auto Lumo A2000Plus设备上开展人新鲜外周静脉抗凝血中结核分枝杆菌特异性的T细胞免疫反应 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.装量：液体试剂各个组分装量应不小于标签标示值。 3.准确度：回收率应在85%～115%之间。 4.最低检测线：不大于0.02IU/mL。 5.线性范围：在0.15~10.0IU/mL的线性范围内，线性相关系数r≥0.9900。 6.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）不大于10.0%。 7.批间差：批间变异系数（CV）不大于15.0%。 8.稳定性：试剂盒在2-8℃条件下存储有效期为18个月，取有效期末的试剂盒检测阴性参考品符合率、阳性参考品符合率、最低检测限、线性范围、准确度和重复性检测，应符合要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日