产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 结核感染T细胞检测试剂盒 （免疫荧光方法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 28人份/盒、84人份/盒。 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | TB-IGRAs空白对照管N、TB-IGRAs阳性对照管P、TB-IGRAs测试管T、TB-IGRAs微孔反应板、TB-IGRAs校准品A、TB-IGRAs校准品B、TB-IGRAs校准品C、TB-IGRAs校准品D、TB-IGRAs校准品E、TB-IGRAs校准品F、TB-IGRAs生物素标记抗体、TB-IGRAs铕标记物、浓缩洗液、TB-IGRAs实验缓冲液、增强液，试剂盒中还包含自封袋和封片。 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 28人份/盒、84人份/盒。 |
| 产品适用范围： | 适用于多功能荧光分析仪TALENT-star、自动荧光免疫分析仪 AutoTRFIA-2型设备上利用结核分枝杆菌特异性抗原刺激人全血标本中的结核分枝杆菌抗原特异性T细胞产生免疫应答，再用时间分辨免疫荧光法定量测定人血浆中免疫应答产生的γ-干扰素浓度。 |
| 产品使用性能： | - 空白限：平行检测校准品A 10孔，计算其检测荧光值的均值（x）和标准差(s)，利用剂量-反应曲线计算出“x+2s”对应的浓度值为空白限，空白限优于2pg/mL。 - 阴性参考品符合率：检测20份无结核病临床症状的健康志愿者的新鲜外周抗凝血样本，其阴性参考品符合率应不低于80％。具体要求：无结核病临床症状的健康志愿者应包含不同等级的结核菌素皮试人群，即应包含结核菌素皮试强阳性者(72 h硬结或红晕直径≥15 mm或伴有水泡)、结核菌素皮试阳性者(72 h硬结或红晕直径≥5 mm)和结核菌素皮试阴性者(72 h硬结或红晕直径＜5 mm)这3种类型。 - 阳性参考品符合率：检测10份结核分枝杆菌涂片和(或)培养阳性的结核病患者(菌阳)的新鲜外周抗凝血样本和10份结核分枝杆菌涂片和(或)培养阴性的临床确诊结核病患者(菌阴)的新鲜外周抗凝血样本，其阳性参考品符合率应不低于80％。4.精密度：应用阳性刺激后血浆或者企业精密性参考品作为样品进行检测，平行测试10孔，计算浓度值的变异系数（CV）值，批内CV值应不高于10.0％。连续生产的3个批次试剂盒间的批间CV值应不高于20.0%。 - 5.线性：在2～5000pg/mL线性范围内，线性相关系数r应不低于0.9900。 - 6.准确性：在试剂盒校准品B～F范围内，用定标后的试剂盒配套校准品检测国际参考品或企业参考品，参考品的实测值与标示值的相对偏差应在±20.0％范围内。 - 7.稳定性：在实际储存条件下保存至成品有效期后2个月内的样品对空白限、阴性参考品符合率、阳性参考品符合率、批内精密度、线性和准确性等指标进行检测，检测结果符合以上要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日