产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格1：100测试/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | - 1.免疫磁性微球溶液；2.发光标记物；3.荧光素标记物；4.CA50标准品A；5.CA50标准品B - CA50标准品C; 7.CA50标准品D - 8.CA50标准品E; 9.CA50标准品F - 10.CA50质控；11.浓缩洗液 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格1：100测试/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于全自动化学发光分析仪 MAGLUMI X8设备上开展糖类抗原50的浓度检测 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.装量：液体试剂各个组分装量应不小于标签标示值。 3.准确度：回收率应在90%-110%范围内。 4.空白限：应不大于2.50IU/mL。 5.线性范围：在10.0IU/mL ~500IU/mL的线性范围内，线性相关系数r≥0.99。 6.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）应不大于15.0%。 7.批间差：批间变异系数（CV）应不大于15.0%。 8.稳定性：对过效期1个月内试剂盒进行准确度、空白限、线性范围和重复性检测，应符合要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日