产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 血清甲状旁腺素测定试剂盒（化学发光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格1：50测试/盒 规格2： 100测试/盒 规格3：2×100 测试/盒 规格3：5×100 测试/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 1.磁性微球；2.发光标记物；3.低点校准品；4.高点校准品；5.质控品 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格1：50测试/盒 规格2： 100测试/盒 规格3：2×100 测试/盒 规格3：5×100 测试/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于全自动化学发光分析仪 MAGLUMI X8设备上开展血清甲状旁腺素的浓度检测 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.装量：液体试剂各个组分装量应不小于标签标示值。 3.准确度：通过在稀释液中添加PTH标准品并检测来评估试剂盒的相对偏差，相对偏差在±10%范围内。 4.空白限：应不大于2.0pg/mL。 5.线性范围：在2.0pg/mL ~3300pg/mL的线性范围内，线性相关系数r≥0.99。 6.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）应不大于5.0%。 7.批间差：批间变异系数（CV）应不大于10.0%。 8.稳定性：对过效期1个月内试剂盒进行准确度、空白限、线性范围和重复性检测，应符合要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日