产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 幽门螺旋杆菌IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格1：50测试/盒 规格2： 100测试/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 1.磁性微球；2.低点校准品；3.高点校准品；4.缓冲液；5.发光标记物；6.样本稀释液；7.阴性质控品；8.阳性质控品1；9.阳性质控品2 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格1：50测试/盒 规格2： 100测试/盒 |
| 产品适用范围： | 适用于全自动化学发光分析仪 MAGLUMI X8设备上开展幽门螺旋杆菌IgG抗体的浓度检测 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.装量：液体试剂各个组分装量应不小于标签标示值。 3.准确性：检测企业参考品中阳性参考品，阳性参考品符合率20/20 4.分析灵敏度：检出限=30.9EIU。 5.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）应不大于10.0%。 6.批间差：批间变异系数（CV）应不大于15.0%。 7.稳定性：对过效期1个月内试剂盒进行准确度、空白限、线性范围和重复性检测，应符合要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日