## Sheet1
牙椅招标参数
条款号 | 条款 | 技术参数
1 | 环境温度 | 10~40℃
2 | 相对湿度 | 30~75%
3 | 大气压力 | 700~1060hPa
4 | 额定电压 | 220V
5 | 频率 | 50/60HZ
6 | 保险丝 | 5A/250V
7 | *压缩空气装置 | 内置独立压缩空气装置
8 | 压缩空气 | 0.45—0.5Mpa（地箱内的气压应始终保持在这个范围）地箱中有空气过滤器，气压调节阀和压力表
9 | 自来水 | 0.1—0.2Mpa（地箱内的水压应始终保持在这个范围）地箱中有水过滤器，水压调节阀和压力表
10 | 治疗台固定在牙椅上 | 治疗台固定在牙椅上，可左右安装，适合各种医生使用。
11 | *手机悬挂方式 | 下挂式
12 | 外形 | 外形表面坚固耐磨，易清洁。
13 | *器械盘 | 带手动制动器的大型器械盘方便物品摆放。在任何位置，器械盘倾斜角度小于3度。
14 | 器械盘高度调节 | 可调整及锁定器械盘高度，适合不同高度的牙医在坐姿或立姿下工作。
15 | 防回吸装置 | 器械盘内有水气压力调节阀，及防回吸装置。
16 | 器械盘的托承力 | 2kg
17 | 痰盂 | 随椅升降可旋转活动痰盂，可随手术椅调整高度，不需工具，可左右旋转活动，适合左手及右手牙医共享设备。陶瓷痰盂可拆卸，痰盂表面光滑易清洗消毒，排水口有益于清洗的过滤器
18 | *口杯及痰盂控制 | 气控延时设计，医生位助手位分别控制
19 | *助手位 | 工具支架可拉长，伸缩式设计
20 | 吸唾器 | 气流吸引（或可选择湿式中央负压）
吸唾器的真空度：≥25kpa
吸水速度:≥400ML/min
工作方式:自动控制
21 | 强吸 | 气流吸引，（可选择湿式中央负压）
真空度:≥10kpa
工作方式:自动控制
22 | 三用枪 | 三用枪头部可拆卸便于消毒
23 | 手术灯 | 感应式调节光强
焦距 650mm
无级调节光强
光强范围 3,100~28,000LUX
复合模式：4,300LUX
*可调光LED光源
色温：5,000K
光带范围：85mm * 155mm
24 | 观片灯 | 口腔观片灯（126mmX46mm）（可选全景观片灯）
25 | 病人椅 | 可设置多组预置位，0位SP重置功能。双扶手设计右侧扶手可转动90° 方便患者上下。
26 | 驱动方式 | 电动液压马达，平稳起动及静止设定
27 | 病人椅的最高位： | 810mm
28 | 最低位： | 430mm
29 | 病人椅的提升重量： | 可达到130KG
30 | 椅背 | 椅背的腰部有很好的曲线结构，超薄椅背设置，留给您更多腿部空间，舒适地为您的病人进行治疗。
31 | 椅面 | 无接缝式背垫及坐垫设计，椅面柔软，光滑，耐磨，易清洗和消毒
32 | 脚踏 | 电控脚踏外面包裹软PU，美观实用，操控特别舒适。
33 | *治疗台控制方式 | ①治疗台上的薄膜开关（上、下、前、后、记忆功能、一键复位功能）
②脚控控制座椅（上下前后）、手机喷水、喷气功能
34 | 手机供水配置 | ① 加装独立压力供水系统，有切换开关排水阀和压力表等，瓶体耐压为6kg,容量750ML。
②自来水供水
35 | 防回吸 | 组阀内有单向阀，防止水流回吸
36 | 手机 | 每套牙椅配2把高速手机，1把低速手机，根据医院要求
37 | 光固化机 | 每套牙椅配外置光固化机1台，根据医院要求
38 | 洁牙机 | 每套牙椅配外置洁牙机1台，根据医院要求
39 | 医生座椅、护士座椅 | 每套牙椅各配1把
40 | 免费整机质保 | 5年