产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 谷丙转氨酶测试条（干式化学法） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 25人份/筒、100人份/盒； 质控品（选配）：3/瓶/盒（Level1一瓶，2ml/瓶；Level2一瓶，2ml/瓶；配1瓶5ml复溶液） |
| 产品材质： |  |
| 产品组成： | 由谷丙转氨酶测试条和调码卡组成 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 25人份/筒、100人份/盒； 质控品（选配）：3/瓶/盒（Level1一瓶，2ml/瓶；Level2一瓶，2ml/瓶；配1瓶5ml复溶液） |
| 产品适用范围： | 与艾康生产的小型干式生化分析仪C-100/C300配套使用的专用测试条，用于全血、血清或血浆中谷丙转氨酶（ALT）的定量检测 |
| 产品使用性能： | 1. 外观与结构：测试条表面光洁无毛刺，洁净无污点；结构完整，无缺损或脱落。 2. 线性： ALT在6U/L~500U/L（0.1µkat/L~8.50µkat/L)的浓度范围内， R2≥0.970。 3. 批内精密度：CV＜8.0%。 4. 准确度： ALT <40U/L(＜0.68µkat/L) ，偏差在±6U/L（±0.10µkat/L）；≥40U/L，≤500 U/L（≥0.68µkat/L，≤8.50µkat/L），偏差在±15%以内。 5. 批间精密度（批间差）： 3个批号的ALT测试条进行重复测试，测定均值的变异系数CV（%）不大于10%。 6. 抗内源性丙酮酸干扰： 0.2mM的内源性丙酮酸对测试结果产生的干扰<15%。 7. 灵敏度： 在检测范围为0U/L～12U/L (0µkat/L～0.2µkat/L)的检测准确度（相对偏差）不大于±6U/L（±0.10µkat/L）。 |

填表人签名：                                 年    月    日