产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 样本稀释液（21元素） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格：100测试/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | Nitric acid 65% 、Triton⑧X- 100 、2-Propanol 、纯化水 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格：100测试/盒 |
| 产品适用范围： | 用于对全血样本进行稀释，以便于使用仪器对待测物进行检测。具体用于电感耦合等离子体质谱仪测定人全血中微量元素(钒V、钴Co、镍Ni、钼Mo、银Ag、镉Cd、锡Sn、锑Sb、钡Ba、汞Hg、铊Tl、铋Bi、镁Mg、钙Ca、锰Mn、铁Fe、铜Cu、锌Zn、砷As、硒Se、铅Pb)含量时进行样本处理。 |
| 产品使用性能： | 1.外观：包装完整、组分齐全；组分标识清楚明确；试剂为无色澄清溶液。 2净含量：净含量为标示值的 95%~105%。 3 pH值：经过 pH 计测量后，pH 值为 1.70-1.80。 4检出限：≤10ppd 5线性范围 5.1线性相关系数r≥0.999 5.2线性偏差≤5% - 6测量精密度 - 6.1重复性：CV≤10% - 6.2批内瓶间差CV≤5% - 6.3批间差CV≤5% - 7准确度：各元素的加标回收率在80%-120%之间 |

填表人签名：                                 年    月    日