产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 样本稀释液 （尿碘） |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（√ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格：200测试/盒 |
| 产品材质： | 液体 |
| 产品组成： | 四甲基氢氧化铵、曲拉通X-100、超纯水 |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格：200测试/盒 |
| 产品适用范围： | 用于对尿液样本进行稀释，以便于使用仪器对待测物进行检测。具体用于电感耦合等离子体质谱仪测定尿中碘含量时进行样本处理。 |
| 产品使用性能： | 1. 外观：试剂盒包装完整，无磨损，标签应清晰； 各组分应齐全，液体无渗漏。 2.装量：液体试剂各个组分装量应不小于标签标示值。 3.准确度：回收率应在85%～115%之间。 4.空白限：应不大于0.5U/mL。 5.线性范围：在0.5U/mL~200U/mL的线性范围内，线性相关系数r≥0.990。 6.重复性：对高值及低值样品进行测定，其结果变异系数（CV）应不大于10.0%。 7.批间差：批间变异系数（CV）应不大于15.0%。 8.稳定性：对过效期1个月内试剂盒进行准确度、空白限、线性范围和重复性检测，应符合要求。 |

填表人签名：                                 年    月    日