供应室吊塔技术要求及配置

一、基本要求：

1、吊塔结构需采用模具化生产、一次挤压成型、模块化拼接、无外露螺丝钉，流线型设计，国标6063和6005高强度铝合金材质。

2、吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，抗菌、耐腐蚀、易消毒和清洗；亚光无眩目感；禁止采用油漆，烤漆等非环保材料工艺。

3、仪器平台：采用铝合金型材，双层隔板中空设计，单层隔板厚度≥3mm，严禁采用钢板，镀锌板等易锈蚀材质，净载重≥140kg。两侧配有截面为20mm×10mm的不锈钢边轨，以便挂载其它设备，摆放高度可调节。

4、气体终端：采用六滚珠设计气体终端，与吊塔同一品牌，德标制式，接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔≥6万次，安装于气体功能吊柱专用面板上。

5、电源插座：（3+2）五孔国标插座，有防误插保护装置，品牌：知名品牌，插拔次数≥20,000次。

6、吊塔各转动部件旋转角度≥345度。

7、吊塔的各端口需要与供应室设备的终端相连，保证网线、气体满足设备的要求。

8、吊塔造型，详见示意图。

9、根据供应室的结构，提供供应室吊塔安装方案，并根据供应室设备布局要求做出效果图，经医院确认后，方可施工。

二、配置要求：

1、吊管：安装连接组件1套。

2、吊箱：1套，横置吊箱式，长度≥0.5米，承重≥400kg，可旋转角度≥345度，机械阻尼刹车装置，吊箱下方采用不锈钢双吊杆设计，前后通透，重心稳固，可安装仪器平台。

3、仪器平台：1层，有效搁置尺寸≥500mm×440mm。

4、气体终端：压缩空气4个，正反面各2个。需六滚珠设计，各种气体终端与吊塔同品牌，德标制式，接口颜色以及形状不同，具有防误接功能，有通、断、拔三种状态，能带气维修，无故障插拔6万次以上，配气体插头。

5、电源插座：6个，国标五孔制式。

6、网络接口：4个，正反面各2个，RJ45五类八蕊。

7、压力气枪：2套。

8、电脑支架：2套，左右各一套。可升降，双关节旋转半径≥240×240(mm)，配置显示器支架、键盘支架及电脑主机固定件。

9、配电缆管线夹2个。

三、其他要求

1、负责提供及铺设从楼层主气体管道到吊塔的气体管道；

2、负责提供及铺设从供应室总配电柜到吊塔的强电电路；

3、吊塔整体（含气体终端、插座、接口）提供质保不少于3年。

四、示意图（仅作为吊塔大致形状示意，不涉及具体结构、配置、尺寸）

示意图