放射防护装备参数

总体要求：

1、防护服（长袖）：15套【分体式防护服  7套（L号）/一体式防护服  8套（L号）】

2、防护围脖 15个
3、防护围裙 15张
4、防护帽   15个

- 防护服
1、防护材料：无铅创防护材料，采用纳米技术，金属粒子均匀分布，无漏射。

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。
3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；
4、双面分体防护服正面每片防护层铅当量≥0.5mmPb，重叠部分铅当量≥1.0mmPb，防护衣后部铅当量≥0.25mmPb，防护衣重量≤6 kg。
5、具有减轻腰部承重的设计，防止脊椎损伤，长度可根据需求调节。

6、通过IEC 61331-1:2014 国际电工学会测试（医用诊断X射线辐射防护器具 第1部分:材料衰减性能的测定，如有新标准，以最新规范为准），消除了荧光效应和“二次荧光辐射”给医务人员身体带来的伤害。

- 防护围脖

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌。

4、围脖为条形，采用“魔术贴”固定，可适应成人、及儿童佩戴

- 防护帽

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、松紧设计贴合使用者；

- 防护围裙

1、防护材料：无铅防护材料，铅当量：0.5mmpb；

2、内层材料：速干面料，舒适、透气、抗汗。

3、 外层材料：柔软、耐伸拉、重量轻；防水、防火、耐磨、抗菌；

4、 围裙≥40cm*45cm

五、衣架及衣撑

1、配备3个可移动落地铅衣架，每个铅衣架可同时挂5个铅衣撑，整体采用不锈钢材质

2、配备15个铅衣撑