中医外治设备

1.颈椎牵引机

技术参数：

1、电源电压：交流220V±22V   50HZ±1HZ

2、额定输入功率：70VA

3、颈椎牵引力：0～300N范围内调节

4、颈椎牵引行程：0～500mm，允差±20mm

5、牵引总时间：0～99min内设定，级差1min，允差±30s

6、持续牵引时间：0～9min内设定，级差1min，允差±30s

7、间歇牵引时间：0～90s内设定，级差10s，允差±3s

8、颈、背部按摩转速：29转/min～45转/min，允差±15%

9、具备牵引力自动补偿功能；

10、具备牵引力过大自动保护功能；

11、具备颈部机械按摩功能，可在牵引过程中使用，也可单独使用，且可根据患者的高低调整按摩装置的高度；

★12、具备背部按摩装置及红外热疗功能；

13、具备应急复位线控手柄开关，可随时解除牵引力，并恢复到初始状态。

2.红外光灸疗机

技术参数：

1、安全类型：I类，B型；

2、电源：AC220V  频率：50Hz；

3、额定输入功率：1000VA；

4、支架高度调节范围：460mm～1400mm，允差±30mm；

5、显示方式：数码管显示；

6、红外光波长范围580nm～1050nm；

7、红外光治疗光功率输出最大10W，允差±2W；

8、红外光光疗档位≥3档可调；

9、光疗频率≥6档可调；

10、艾灸加热温度100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃；

11、运行工作时间可1-99min内设置，连续工作时间应不少于4小时；

12、艾灸装置温度保护功能：设备具有两路独立的温度保护装置；当达到治疗温度时，第一路保护装置动作，切断加热输入；当第一路保护装置失效时，治疗温度超过60℃，第二路保护装置动作切断加热电源；

13、治疗温度不超过60℃；

14、工作噪音≤60dB(A)；

15、具备防倾倒保护功能；

16、具备无烟灸疗，自动控温；

★17、艾灸与红外光可同时治疗；

3.熏蒸治疗机

技术参数：

1、	电源电压：交流电压220V，频率50Hz

2、	额定输入功率：2300W。

3、	微电脑控制操作系统，≥7寸液晶触摸屏，具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

4、	预加热时间：≤15min

5、	工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W～1050W，≥6档可调。

6、	具备三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。

7、	治疗时间控制：运行工作时间可1-99min内设置；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

8、设置预热温度，70-99℃可调

9、单锅加液量≥3L

10、具备自动控制废液的排放

11、具备自动漏电保护、自动防干烧功能。

★12、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤

13、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。

14、具备散热系统，≥3通道。

15、具备加热锅双重温控保护。

16、具备加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。

17、压力值泄压三段调节：80kPa、120kPa、泄压。

18、具备耐高温熏蒸罩。采用旋转扣紧的方式。

19、吸水绑带设计，防止喷头滴水

20、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。

21、具备专门的蒸汽凝结水回收盒。