麻醉喉镜（2套）技术参数

*1、麻醉喉镜整机由喉镜片和显示器两部分组成；

2要求配有和喉镜片弧度一致的，可消毒使用专用导丝；

*3配备重复使用喉镜片每套不少于5种，适合婴儿，儿童，成人，成人大号等，每种不少于2片；配备一次性使用喉镜片每套不少于3种，每种不少于200片。

4喉镜片表面光滑，无反光；

5显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，

6喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm，喉镜片可插入镜片长度：108mm2.7渐缩型镜片前端厚度：12.5mm，镜片角度：42度2.8视场角60º±15%

7.摄像头内置的全密封防水，采用LED光源，光照度≥150Lux

8.液晶屏像素（PIX ）：≥320*240，全视角真彩高清晰液晶显示屏，可实时清晰进行图像传输及显示

9.分辨率≥3.72 LP/mm

10镜片手柄与显示组件的连接：采用双环卡槽式连接，

11.纺锤型短手柄

12.具有防雾功能

13.内置锂电池，持续使用≥3小时

耳鼻喉科