悬吊康复训练器技术参数

- 整体要求：

- 悬吊康复训练器：通过悬吊带、船、绳梯等反射的诱发，让患者在不稳定支撑面上进行反射诱发，靶肌肉功能位训练等，悬吊提供的辅助让治疗师在给患者治疗时有更多的空间来帮助、诱导患者进行训练。

- 整体模块结构，4个立体工作面，可满足三维与多角度的支持训练，可自由调整高度及悬吊。

- 功能及技术要求：

1、尺寸要求：

1.1金属网架尺寸：4500mm（长）*3000mm（宽）*2300mm（高），允差±10%；

1.2悬吊鞋：最大承重≥60kg，尺寸185*85mm，允差±10%；

1.3绳梯（配两块座板）：最大承重≥50kg，尺寸2000*1000mm，允差±10%；

1.4吊兜：最大承重≥30kg，尺寸2100*1100*980mm，允差±10%；

1.5吊船：最大承重≥30kg，尺寸1740*850*140mm，允差±10%；

1.6多功能棒：最大承重≥60kg，尺寸650*70mm，允差±10%；

1.7平衡凳 ：最大承重≥50kg，尺寸1500*570*434mm，允差±10%；

1.8木塔（配合平衡凳使用）：最大承重≥50kg，尺寸1500*567*920mm，允差±10%；

1.9支撑摆动装置：最大承重≥40kg,尺寸630*380mm，允差±10%；

1.10座板:最大承重≥50kg，尺寸940*800mm，允差±10%；

1.11双杠：最大承重≥30kg，尺寸1700*40mm，允差±10%；

3、滑轨式悬吊装置和悬吊衣配合，适合儿童和成人在减重状态下步态训练；

滑轨（可往返运动）：承重≥150kg，尺寸为≥2800mm位移量;

悬吊高度：0~1500mm可调；

4、平衡训练衣可以提供外在支撑，给予肌力弱的肌肉适当的支撑。根据患儿体型可自由调节大小；

5、通过使用悬吊绳、组合软垫等一系列功能训练可以刺激感觉运动器官，提高感觉和运动的协调能力；软垫:1780*1200*50mm，允差±10mm；

6、巴氏球可对脑瘫患儿进行平衡协调训练；巴氏球：最大承重≥80kg，尺寸直径850mm，允差±10%；

7、既可以使用开链运动，也可以使用闭链运动，通过沙袋可可自由调节运动的负荷；

沙袋规格有1.5kg、2.5kg、3.5kg、5kg；

8、绳索、吊索自由组合，训练形式及配合生物反馈多样组合；

红色长绳；带挂钩登山扣，最大承重100kg，尺寸2400mm，允差±10%；

红色长绳；带挂钩登山扣，最大承重100kg，尺寸1500mm，允差±10%；

弹力绳：带挂钩登山扣，最大承重30kg，尺寸2400mm，允差±10%；

弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸350mm，允差±10%；

弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸700mm ，允差±10%；

弹力绳:带卡绳器登山扣,最大承重30kg，尺寸1200mm，允差±10%；

红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸350mm ，允差±±10%；

红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸700mm ，允差±10%；

红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸1200mm ，允差±10%；

红绳:带卡绳器登山扣,最大承重100kg，尺寸1800mm ，允差±10%；

黑色绳子最大承重50kg，尺寸3000mm，允差±10%；

黑色绳子最大承重50kg，尺寸4000mm，允差±10%；

黑色绳子最大承重50kg，尺寸5000mm，允差±10%；

黑色绳子最大承重50kg，尺寸6000mm，允差±10%；

9、吊带：不同尺寸的吊带可以满足身体不同部分的训练需求。这些吊带都有容易固定、耐用和使用方便的特点；

窄悬带：尺寸980*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

宽悬带：尺寸880*235mm，允差±10%，最大承重80公斤

中分带：尺寸750*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

长悬带：尺寸1185*200mm，允差±10%，最大承重80公斤

T型带：尺寸310*50*100mm，允差±10%，最大承重80公斤

面部悬带：尺寸677*215*100*140mm，允差±10%，最大承重80公斤

把手: 尺寸250*145mm，允差±10%，最大承重80公斤

颈牵悬带:尺寸500*100mm，允差±10%、最大承重80公斤;

腰牵悬带:尺寸1300*230mm，允差±10%、最大承重80公斤;

10、瑜伽坐垫：直径330mm，允差±10%，允差±10%；

11、柱形垫：直径250mm、长700mm，允差±10%。

12、训练床，可配合进行患者多体位的训练，尺寸197*660*570mm，允差±10%，头部段面相对平行面调节角度：-20°~ +30°：腰胸段面相对水平调节角度0°~+25°：下身段面相对水平面调节角度：-25°~+40°。床面升降行程0~300mm，允差±10%；

13、可以做主动和被动颈牵训练和腰牵训练；