| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复设备 （二） | 多关节主被动训练仪（上下肢） | 1 | 8 | 8 | 27 |
|  | 多关节主被动训练仪（床旁下肢） | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 生物反馈训练设备（生物反馈助力电刺激仪） | 1 | 11 | 11 |  |

多关节主被动训练仪（上下肢）技术参数

1、电源：额定电压 ac220V，额定频率 50Hz；额定输入功率：80VA；

2、显示方式：≥7 英寸液晶触摸屏；

3、屏幕水平方向 0°～180°可调，允差±10%；上肢训练部分水平方向 0°～180°可调,允差±10%；产品立杆伸缩调节，可调节范围 0～100mm,允差±10%；

4、主动模式：

提供力矩（主动阻力矩），1Nm～15Nm，允差±5%,分 15 档设定，步进为 1Nm； 初始设定为 1 档，每档递增 1Nm；在训练过程中显示屏会显示当前的速度，训练时间和阻力；训练结束后，训练结果会在屏幕上显示；

5、被动模式：

a)训练时间可调，调节范围：1min～60min，允差±30s，步进为 1min，默认 20min； b)训练速度可调，调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进 1rpm，默认 20rpm； c)运动方向可调，有正和逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向；电机输出分为高、中、低 3 档（允差±20%）：

b)痉挛功能可选择开启和关闭，痉挛次数训练结束后会在屏幕上显示；

c)痉挛后方向可调，其方向为固向和变向；固向是痉挛后，旋转方向都与原方向一致；变向是痉挛后，旋转方向都与原方向相反；

6、训练结束时，显示屏会显示锻炼时间，主动时间，左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离；

7、训练仪工作噪音≤60dB（A）；

8、提供配备绑带≥5 套。

多关节主被动训练仪(床旁下肢）技术参数

1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：185VA；

2、训练仪工作噪音≤60dB（A）

3、牵拉绳长度：750mm，允差±10%；

牵拉绳调节部件长度调节范围：0～270mm，允差±10mm；

牵引绳承受重力：500N，允差±10%；

4、显示方式：≥7吋液晶触摸显示屏；

5、对接功能：具备与床对接功能；

6、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±10%；

下肢训练部分伸缩调节范围：0～150mm，允差±10%；

立杆伸缩调节范围：0～150mm，允差±10%；

7、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。在训练过程中显示屏显示当前的速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果；

8、被动模式：

a）训练时间调节范围：1～60min，允差±30s，步进1min，默认20min；

b）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm，默认20rpm；

c）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向；

d）电机输出：高、中、低3档或无极调节；

e）痉挛功能：可选择开启或关闭，训练结束后显示痉挛次数；

f）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。

9、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离；

生物反馈训练设备技术参数

1、电源：电池输出为直流8V±5%，可随身携带治疗；

2、工作模式：

2.1主机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测；

2.2从机工作模式：电刺激、触发电刺激、助力电刺激；

3、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量六台；

4、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带从机进行各类功能训练；

5、治疗时间：1min～60min，级差1min，允差±30s；

6、设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间；

7、病人治疗方案存储：可存储管理60名病人方案；

8、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs，双向矩形波；

9、输出频率：2～100Hz；

10、最大输出电压：52Vp-p（负载500Ω时）；

11、输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA，两者取较大值；

12、安全装置：电极脱落报警、低电量报警、操作锁定。