| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复设备 （三） | 肌肉电刺激仪（吞咽） | 1 | 4 | 4 | 22.5 |
|  | 电脑恒温电蜡疗仪（热敷装置） | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 超声波治疗仪 | 1 | 3 | 3 |  |
|  | 磁治疗设备（磁振热治疗仪） | 1 | 5.5 | 5.5 |  |

肌肉电刺激仪（吞咽）技术参数

1、充电器输出：直流12V，1.5A；

2、多媒体反馈训练可连接电视进行互动练习

3、便携式双通道；

4、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线；

5、具备电极脱落检测功能；

6、具备低电压报警功能；

7、模式：肌电检测模式、触发电刺激、手动电刺激、电刺激模式、多媒体反馈训练5种；

8、肌电检测：

8.1、反馈阈有效值：10μV～1000μV；

8.2、示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。

8.3、分辨率(测量灵敏度)：1μV；

9、触发电刺激模式（ETS）：

9.1、频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值；

9.2、阈值：10μV～1000μV，级差1μV；允差±10%或±2μV取较大值；

9.3、持续时间：1s～10s可调，级差0.1s，允差±10%；

9.4、延时时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

9.5、上升时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

9.6、下降时间：0～5s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

9.7、脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs，允差±10%；

9.8、输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值；

10、电刺激模式（NMES）：

10.1、处方：4个固定处方、8个自定义处方；

10.2、自定义频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值；

10.3、自定义持续时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%；

10.4、自定义间隔时间：1s～20s可调，级差0.1s，允差±10%；

10.5、自定义上升时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

10.6、自定义下降时间：0～10s可调，级差0.1s，允差±0.05s或允差±10%取大值；

10.7、自定义脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%；

10.8、自定义输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值。

10.9、自定义治疗时长：1min～60min可调，级差1min，允差±1min；

11、手动电刺激模式（MAMUAL）：

11.1、频率：2Hz～100Hz可调，级差1Hz；允差±0.5Hz或±10%取大值；

11.2、脉冲宽度：50μs～450μs，级差10μs,允差±10%；

11.3、输出峰值电流：0～60mA可调，0～10mA，级差1mA；10mA～30mA，级差0.5mA；30mA～60mA；级差0.1mA；允差±2mA或±10%取大值；

超声波治疗仪技术参数

1、输入电压：220V±22V；

2、输入频率：50Hz±1Hz；

3、输入功率≥70VA；

4、输出通道：双通道输出；

5、显示方式：液晶显示；

6、声工作频率：1路1MHz，2路3MHz，允差±10%；

7、1路额定输出功率6W，2路额定输出功率3W；

8、输出模式：

a）连续输出；

b）断续1：输出1s，间歇1s；

c）断续2：输出0.45s，间歇0.6s；

d）断续3：输出0.25s，间歇0.4s；

9、有效声强：1路0～1.5W/cm²，步进0.15W/cm²；2路0～1.5W/cm²，步进0.3W/cm²；

10、定时：1～30min，步进1min；

11、波束不均匀性系数RBN：不超过8.0；

12、波束类型：准直型；

13、1路有效辐射面积：4cm²，2路有效辐射面积：2cm²，允差±20%；

磁治疗设备技术参数

1、额定输入功率：280VA。额定电源：a.c.220V，额定频率50Hz；

2、磁场强度范围：≤38mT；

3、振动频率：50Hz，允差±1Hz；

4、振动幅度：2mm～5mm；

5、六种治疗模式：

模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s；

模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s；

模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s；

模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s；

模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s；

模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s；

6、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃～55℃四档可调，允差±3℃。

7、治疗定时时间：1min～60min可调，步距1min，允差±5％；

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）；

10、数码管显示窗口；

11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子；

12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声；

13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃；

14、具有负载检测功能。

电脑恒温电蜡疗仪（热敷装置）技术参数

1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz；

2、设备最大功率：2700VA±10%；

3、设定温度范围：1～99℃可调；

3.1、浸蜡温度设定范围：1～57℃可调，级差±1℃；

3.2、熔蜡温度设定范围：58～99℃可调，级差±1℃；

3.3、恒温箱温度范围：46～80℃可调，级差±1℃；

3.3、温度保护：双重温度保护，并有声音提示；

4、熔蜡箱容积：140L，允差±10%；

5、石蜡熔点：48～55℃；

6、蜡饼数≥36层；

7、断电记忆：蜡疗仪断电半小时内再上电，恒温功能、制饼时化蜡状态可记忆；

8、制蜡工作程序：自动、手动；

9.1、自动工作程序：根据外界温度，自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式；

9.2、手动工作程序：可自行选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

10、石蜡过滤装置：双重侧滤，滤网规格≥50目；

10、饼厚度：三级可调；

11.1、一级，蜡饼平均厚度8mm，允差±2mm；

11.2、二级，蜡饼平均厚度13mm，允差±2mm；

11.3、三级，蜡饼平均厚度18mm，允差±2mm；

12、制蜡工作模式：

12.1、正常制蜡：机器按照熔蜡、排蜡、成饼顺序自动工作；

12.2、预约制蜡：机器按照预约的时间完成制饼模式；

12.3、快速制蜡：在熔蜡箱有足够蜡液的情况下选择此模式。