| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 康复设备 （四） | 平衡功能检查训练系统（全身音波垂直律动康复训练系统） | 1 | 8 | 8 | 24.96 |
|  | 四肢联动康复训练仪 | 1 | 8 | 8 |  |
|  | 电动起立床 | 2 | 2.6 | 5.2 |  |
|  | 肋木 | 4 | 0.29 | 1.16 |  |
|  | 手功能训练器（OT综合训练工作台） | 1 | 2.6 | 2.6 |  |

平衡功能检查训练系统技术参数

1、外形尺寸：862×616×1488mm，允差±5%；

2、训练台尺寸：600×430×200mm，允差±5%；

3、强度调节：≥三档调节；

4、声波震动系统：音响原理和电磁技术的精密垂直震动；

5、时间调节：5-15分钟可调，

6、强度调节：频率都可调节；当设备震动中按下电源键设备停止震动

7、操作方式：触摸；

8、最大适用负重≥130Kg，允差±10%；

9、额定输入功率≥200VA；

9、省电模式：20分钟未使用进入省电模式

10、功能：数码显示，运动频率：4～30Hz、可调节模式（循环运动肌力强化、减肥运动、手臂运动、腿部运动），强度（L1-L3三档可调），时间（5min，10min，15min三种运动时间可调）；

四肢联动康复训练技术参数

1、外形尺寸：1655×750×1200mm，允差±5%；

2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换；

3、最大承重≥200kg；

4、操作显示：≥6吋液晶触摸显示屏；

A、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级；

B、步频范围：0～250步/分；

C、功率范围：0～800瓦特；

D、累积计步：9999步；

E、阻力调节：10级阻力；

F、卡路里消耗：0～999卡；

5、座椅、把手调节：

A、座椅由前向后调节范围：0～325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0～40mm，允差±5%；

B、把手长度调节范围：0～400mm，允差±5%；

C、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°；

D、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移；

E、运动角度：31°，允差±5°；

6、阻力训练仪：永久性的磁性涡电流阻力训练仪，阻力：0～20N·m，允差±10%，10档可调，步进2Nm；

7、训练仪工作噪音≤60dB(A)。

电动起立床技术参数

1、控制方式：手柄点动控制；

2、床面高度：550mm，允差±50mm；

3、外形尺寸：2100×780×840mm，允差±50mm；

4、床面直立角度：0°～90°可调，允差±5°；

5、脚踏板上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°，允差±3°；

脚踏板内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°，允差±3°；

6、组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成；

7、床面额定载荷：≥135kg，允差±10kg；

8、脚踏板可上下、左右角度调节，根据不同的脚踝关节的角度进行康复训练使患者有更舒适的脚位；

9、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止；

10、配备有手柄，方便对床面进行升降控制；

11、床面采用优质医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料；

12、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整；

13、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。

肋木技术参数

1、尺寸(参考)：980×580×2150mm；

2、肋木杠直径(参考)：Φ25mm；

3、肋木杠间距离：≥150mm；

4、额定载荷：≥135kg；

5、借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练；

手功能训练器技术参数

1、总体要求：用于改善手指对指功能，提高眼手协调功能，训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力

2、规格(参考)：1930×1065×940mm ；

3、左右操作面板(参考)：500×390mm；

4、后操作面板(参考)：980×390mm；

5、操作面板调节范围：≥0～350mm；

6、组件包含上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮；；

；