| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检设备 | 裂隙灯 | 2 | 3.5 | 7 | 25 |
|  | 便携式肺功能仪 | 2 | 8.2 | 16.4 |  |
|  | 医用冷藏箱 | 2 | 0.8 | 1.6 |  |

以下参数和配置，均单台的要求。

裂隙灯

1、★类型：带交角型双目镜筒的伽利略放大型或平行夹角式。

2、显微镜：

⑴改变倍率形式：2级变倍。

⑵目镜：12.5X。

⑶总倍率：10x(22.5)，16x(14)。

⑷瞳距调节范围：55mm～75mm。

⑸屈光度调节：-5D～+3D。

3、照明：

⑴裂隙投影率：2/3x。

⑵裂隙宽度：0mm～9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形)。

⑶裂隙高度：1mm～9mm连续可调。

⑷★光斑直径：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm。

⑸裂隙角度：0～180由垂直到水平方向连续可调。

⑹★裂隙倾斜：5、10、15、20四档。

⑺滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片。

⑻照明灯泡：12v30w卤钨灯泡。

4、运动：

⑴前后移动：90mm。

⑵左右移动：100mm

⑶前后左右微动：15mm

⑷上下移动：30mm

5、颚托部：

⑴上下移动：80mm。

⑵固视灯：红色LED。

6、其他

⑴配套原厂台车：一辆

便携式肺功能仪

一、测量项目

1.1、SVC（肺活量）： VC、IC、TV、ERV、TRV、VC/HT；

1.2、FVC（用力肺活量）： FVC、FEV0.5、FEV1.0、FEV3.0、FEV0.5%、FEV1.0%（G）、FEV1.0%（T）、FEV3.0%、FVC/HT、FEV1/HT、FEV1/VCpr、MMF、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF90、FEF50/FEF75、PEF/HT、FEF25/HT、FEF50/HT、FEF75/HT、FEF75-85、FEF200-1200、MTC75-50、MTC50-25、MTC25-RV、MTCR、OI、ATI、PEF TIME、FET、ExtrapV、ExtrapV% 、FIVC、FIV0.5、FIV1.0、FIV1/FVC、FIV1/FIVC、PIF、FIF50、FEF50/FIF50、FIF50/FEF50、CVI；

1.3、MVV（分钟最大通气量）： MVV、RR、TV、MVV/BSA、AVI；

1.4、BD（支气管扩张试验）：SVC、FVC、MVV；

1.5、具有肺年龄评估功能，能够评估受检者的肺部相对年龄，适合吸烟者的肺部评测以及戒烟门诊的有效提示；

二、技术要求

2.1、传感器：双向压差式孔板流量计，配≥3个传感器头，传感器不需要校正；

2.2、电源保障：交直流电两用（内带可充电电池，充满电可用 4小时）；

2.3、测量参数≥55个

2.4、体积检测：流量积分；

2.5、储存功能：主机可以储存≥100个病人的数据

2.6、体积精度：±3%或±50毫升以内；

2.7、流量范围：0.05-±14升/秒；

2.8、体积范围：0-10升；

2.9、流量分辨率：0.01升/秒。

2.10、体积分辨率：0.01升。

2.11、显示：主机内置屏幕；

2.12、打印机：内置热敏打印机；

2.13、打印速度：60秒/标准全面报告；报告可自主选择打印参数，自动分析检测结果。

2.14、计算机接口：RC-232C，数据可传输给工作站计算机。提供配套图文（含打印功能）工作站

2.15、电源：交流：100—240V，50/60HZ，直流：内置可充电蓄电池。

2.16、预测公式：基于亚洲人的预测公式，并且内含白种人和黑种人，拥有中国人数据库，依据不同年龄不同性别的健康中国人群的预测标准值，检测结果准确，实现对肺部疾病精准的检测、及预后评估。

★2.17、预留免费接入职业健康体检软件的接口，负责后期接入软件相关事宜。

2.18、提供设备配套1000人份耗材。

医用冷藏箱

1、	类型：立式冷藏冰箱

2、	电加热玻璃门，有效防止门体凝露。

3、	容积：≥400L

4、	温度范围：常用温度在2～8℃。

5、	温度显示：设备正面可直接观察到数字显示，步进0.1℃。

6、	温度调节：具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置。

7、	制冷剂：无氟环保制冷剂，风冷无霜。

8、	报警：多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警。

9、	其它：可调节搁物架（至少4层搁物架）和标识贴插槽设计，门体带内锁。

10、★监控：提供1套具备温度实时监控系统，可同时监控≥8台冰箱，能够在手机APP、电脑上实时查看。并提供≥6年免费温度监控服务，含监控模块流量费用等所有相关服务费用。