## Sheet1
裂隙灯及照相分析系统 技术参数
1、显微镜类型：平行夹角式
2、变倍形式：转鼓式5级变倍
3、目镜：12.5X
4、总倍率：6 x 10x 16x 25´ 40´
5、瞳距调节范围：55mm ～ 75 mm
*6、屈光度调节：-5D ～ +3D
7、裂隙宽度：0mm ～ 14mm连续可调
8、裂隙高度：1mm ～ 14mm连续可调
9、光斑直径:φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm
10、裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调
*11、裂隙倾斜：5°、10°、15°、20°四档
12、滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片
13、固视灯：LED
14、图像采集媒介：单镜头反光相机
15、静态像素：≥2400万
16、照明灯泡：暖黄光LED灯泡,色温3500k，最大照度≥60万。灯泡寿命≥4万小时。
17、配套升降台及图文工作站，开放数据。
18、图像处理功能：可测量长度，面积，角度，灰度，曲率等，并能在图片上标注病灶，添加文字
19、具备诊断辅助功能：提供多种常见眼病诊察模式下的参数设置
20、整机质保≥3年