| 项目名称 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 合计 （万元） | 项目合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业病防治耳鼻咽喉设备（二） | 声阻抗仪（中耳分析仪） | 1 | 12 | 12 | 29.5 |
|  | 耳声发射仪 | 1 | 6 | 6 |  |
|  | 隔音室（测听室） | 1 | 5 | 5 |  |
|  | 屏蔽室 | 1 | 6.5 | 6.5 |  |

声阻抗仪（中耳分析仪）技术参数

一、功能：

- 触摸按键双控操作模式，触摸屏≥7寸，

- 快速测试：可以生成2个由用户编程的快速测试，测试时间≦60s。

- 探头手柄内置控制灯和开关，可直接进行测试、切换测试耳。

- 可以连接图文工作站，可以在屏幕上显示正在进行的测试全景。

- 鼓室图测试。

- 声反射潜伏期测试

- 声反射衰减测试。

- 镫骨肌反射测试。

- 完整/穿孔咽鼓管功能测试。

- 自定义快速测试模式

  - 参数：

1、探测音包含：226Hz（85dB SPL）

678Hz（85dB SPL）；

800Hz（75dB SPL）；

1000Hz（75dB SPL）。

2、声导纳（声顺）测量容积范围：

a)测量平面鼓室图为0.2cm3～5cm3；

b)绝对容积范围0.0-3.0cc

3、鼓室图测试（自动、手动）：

3.1、最大测压范围：-600 ～ +400 daPa；

3.2、蠕动泵加压速率：200daPa/s±50daPa/s

可选：15,50,100,200,300,400,600 daPa/s；

3.3、测试模式：声导纳（Y）、声纳（B）、 声导（G）；

4、同侧/对侧镫骨肌反射测试（自动、手动），声衰减测试（自动、手动），声反射潜伏期测试

5、咽鼓管功能测试（鼓膜完整或穿孔均可进行）：

5.1、完整鼓膜咽鼓管测试：Williams 测试法；

5.2、穿孔鼓膜咽鼓管测试：Toynbee测试法,测试时间和鼓室压范围可调。

6刺激声频率和声强：声强步进值：5dB。

6.1、同侧：≤500Hz，1000Hz，2000Hz，4000Hz≥，50-110dB HL；

可选：6000Hz，BBN（宽带噪声），LPN（低通噪声），HPN（高通噪声），无刺激，

6.2、 对侧: ≤500Hz，1000Hz，2000Hz， 4000Hz≥ 50-110dBHL（插入式耳机）。

可选： 250Hz，3000Hz，6000Hz，8000Hz，BBN，LPN，HPN，无刺激，最大声强120dB HL（头戴式耳机DD45）。

耳声发射仪招标参数

- ★同时具有 TEOAE 和 DPOAE 二种测试功能

1.1刺激水平:（DPOAE ）50~65dB SPL

刺激类型：Click（非线性）（TEOAE）60~80dB SPL

1.2频率范围:（DPOAE ）≤2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz≥

（TEOAE）≤1.5KHz、2KHz、2.5KHz、3KHz、3.5KHz、4KHz ≥

1.3信噪比:（DPOAE ） 6dB-8dB     （TEOAE） 4dB

1.4测试通过:（DPOAE ） 4 个频率中的 3 个或以上（TEOAE）6 个频率中的 3 个或以上

1.5显示：测试进程、环境噪声、测试频率、信噪比强度

- 结果显示：PASS/REFER(通过/转诊）测试模式 ：常规模式及快速筛查模式。

- 显示器：≥2.4 寸 TFT 彩色显示器,清晰直观彩色液晶显示屏，直接显示测试结果

- 内置存储：≥50 个受试者，≥200 个测试结果

- 内置电池：连续使用≥8小时（基于标准使用），采用≥4200mA锂电池

- 开放数据端口，与医疗系统数据互通，支持HL7协议对接，XML文件对接，数据库对接三种对接模式可选。

- 充电与数据传输共用。读取并暂存报告，可随时匹配受试者并查看打印测试报告。报告可显示噪声、信噪比和判断结果，图表可选柱状图或折线图显示。

- 打印机：采用无线及有线方式连接打印机，打印报告。

- 语言：中文操作界面。

- 探头：符合人体工学不易脱落，可消毒清洗。

- 耳塞：多种尺寸硅胶耳塞

- 自带校准腔，便于随时校准。

- 配备图文工作站，具备打印机功能。

- 配备两套探头，多种尺寸硅胶耳塞50个

隔音室（测听室）参数

一、性能标准：GB/T 16296.1-2018《声学测听方法用纯音及窄带测试信号的声场测听》、GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》、具有多通道消音通风器证书或证书授权使用证明

二、用途：用于电测听测试，隔声室房间外环境噪声声压级≤60dB(A)，室内本底噪声≤25dB(A)

三、技术参数：

- 隔音室整体模块化结构，工厂定做隔声、隔音模块，现场组装。

- 隔音室尺寸外径≥2*2*2.6m（长*宽*高），具体可根据医院场地定制。

- 隔声墙体采用双层阻尼隔音墙，墙体内外全钢悬浮结构，采用≥2.0mm优质钢板冲压、复合构成，外表静电喷涂，颜色为浅色。

- ★隔音材料：内部采用聚酯纤维棉（非玻璃棉）作为隔音材料。并提第三方环保及防火测试报告。

- 双层隔音门：全钢结构；磁控式双声闸密封，磁条采用双气囊

- 减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，消除大楼的固体传声。减振浮筑底板隔声量≥50dB(A)

- 隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板，吸声系数达到0.8以上，墙体、顶板隔声量≥50dB(A)

- 双层隔声窗：采用三玻两空玻璃隔音窗，两层中空层，中空层之间采用吸声层，隔音窗隔声量≥50dB(A)

- 室内照明系统：采用无声、无电磁干扰LED光源。与隔音室顶部平整。

- 电源： 220V 50HZ允许功率 3.8KW，外部装有1个电源插头，内部装有2个电源插座。

- 8通道信号转接系统：高保真线路板，6.5mm信号转接插座，防止信号失真和漏声；配备常规转换口便于工作站连接。

- 通风要求：主动式有源通风系统；采用阻抗式进气消声器和阻抗式排气消声器组合，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB。可连接医院门诊房间中央空调接口。

- 地面材料及要求：采用防潮吸音地毯。

屏蔽室技术数

- 性能标准：符合GB/T12190和GB/T6882、GB/T16403标准，具有多通道消音通风器证书或证书授权使用证明

- 用途：用于听觉诱发电位测试、10MHz-100MHz，屏蔽效能大于80dB；符合外部噪音在≤65dB(A)，本底噪声≤25dB(A)标准。

- 技术要求：

- 屏蔽室整体模块化结构，工厂定做隔声、隔音模块，现场组装。

- 屏蔽室参考尺寸：2*2.5*2.6m（宽*长*高），具体可根据医院场地定制。

- 隔声墙体超薄阻尼隔音墙，墙体内外全钢悬浮结构、不得使用木板外贴钢皮，外部采用≥2.0mm厚冷轧钢板并喷塑处理、不得现场喷漆。内板用≥1.5mm镀锌板镀锌层达到≥0.08mm；

- 采用≥120目屏蔽铜网结构，形成封闭屏蔽体，铜网汇集到一专用接地点；

- 双层双开门隔音门/屏蔽门，全钢结构，双层永磁密封，门扇与门框使用指簧片，电气接触好，10MHz-100MHz，屏蔽效能大于60dB。

- ★隔音材料：内部采用聚酯纤维棉（非玻璃棉）作为隔音材料。并提供计量局关于吸声测试报告。

- 减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器，消除大楼的固体传声。减振浮筑底板隔声量≥50dB(A)

- 隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板，墙体装饰面（除地面）为≥ 1.5mm 厚微孔板，开孔率 60%，吸声系数达到0.8以上，墙体、顶板隔声量≥50dB(A)

- ★隔声屏蔽窗采用三层中空玻璃隔音窗技术，两中空层，中空层之间采用吸声层，隔音窗隔声量≥50dB(A)

- 室内照明系统，电源进线采用高性能低泄露电源滤波器;可处理220v/380v、50Hz的多种规格的电源线滤波器，屏蔽效能大于80dB，供屏蔽室内设备使用，同时采用无声、无电磁干扰LED光源 。

- 电源：具备电源滤波器，屏蔽效能大于80dB ，220V 50HZ允许功率 3.8KW，外部装有一个电源插头，内部根据仪器需要可安装2个电源插座。

- 通风要求：主动式有源通风系统；迷路阻抗消音通风系统，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB。

- 地面材料及要求：采用防潮吸音地毯。

- 地线：独立接地，接地电阻≤1欧姆，地线深度必须≥2米、接地线6mm2

- 屏蔽室通风可以连接医院门诊房间的中央空调口。