听觉诱发电位技术参数

一、适用范围：客观听力测试；耳蜗、听神经、脑干等通路的损伤诊断和评估；听觉大脑自动加工功能和认知功能评估

二、技术参数及要求

（一）软件功能：

（1）听觉诱发项目：

1.1听觉脑干诱发电位（ABR）

1.2 多频稳态反应（ASSR）

★1.3 40Hz听觉相关电位（SSEP）

1.4 听觉长潜伏期（LLAEP）

★1.5耳蜗电图

1.6 微音器电位

1.7 听觉P50

1.8 听觉P300

可自定义听觉诱发项目

（二）信号通道参数

1、信号通道数：二通道；

2、电压灵敏度：0.05uV/div到10mV/div分档控制

3、电压灵敏度误差：≤±5%

4、频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%

5、扫描时程：1ms/div到200ms/div分档控制

6、共模信号抑制能力：100dB（患者电缆输入端，50Hz）

7、输入阻抗：≥500MΩ（患者电缆输入端，50Hz）

8、噪声电压：0.6μV（ms，1Hz～2kHz）

9、A/D分辨率：24比特

10、采样率：≥200kHz

11、定标测试：设备可以通过定标信号的输入和输出进行设备信号通路的硬件诊断检测。

（三）声刺激参数：

★1、最大Click声强:125dB-135dB(SPL峰值)，声音包括Click声、交替声、短纯音等

2、刺激极性：疏波，密波，交替波

3、最大白噪声声强：105—115db(SPL峰值)

（四）电流刺激参数：

1、最大电流脉冲强度：100mA±5%

2、脉冲强度误差≤±5%

3、最大脉冲宽度：1ms±5%。

4、脉冲宽度误差≤±5%

（五）刺激触发参数：

1、最高触发频率：70Hz±5%

2、频发频率误差：≤±5%

（六）项目导航功能：软件具备检测项目导航功能。

（七）阻抗测试功能：软件具备阻抗测试功能。

（八）优化叠加功能：听觉诱发在叠加结束后可对所有参与的波形再次进行不同算法的优化叠加功能。

（九）干扰波去除功能：听觉诱发项目在叠加完成后，可以调出所有参与叠加的单次波形，并可以选择任意单次波形不参与叠加计算。

（十）配置要求及服务

1、配备图文工作站（含打印功能），开放数据端口。

2、配备诊查床一套

3、运行模式：连续运行；

4、整机配隔离电源

5、提供整机质保≥3年；

配置清单

| 编号 | 备注 | 品名 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标配 | 软件系统（已安装在工作站） | 1套 |  |
| 2 | 标配 | 主机 | 1台 |  |
| 3 | 标配 | 主机电源 | 1个 |  |
| 4 | 标配 | 电线组件 | 1根 |  |
| 5 | 标配 | 以太网缆 | 1根 |  |
| 6 | 标配 | 双芯极缆 | 2根 |  |
| 7 | 标配 | 电极线 | 8根 |  |
| 8 | 标配 | 功能地缆 | 1根 |  |
| 9 | 标配 | 黏贴电极 | 11包 |  |
| 10 | 标配 | 气导耳机 | 1副 |  |
| 11 | 标配 | 合格证 | 1张 |  |
| 12 | 标配 | 保修卡 | 1张 |  |
| 13 | 标配 | 使用说明书 | 1份 |  |