- 电针治疗仪

1、输出脉冲路数：六路输出

2、输出脉冲频率：1~100Hz连续可调

3、含电流适配器

4、线夹易于整理

- 电子灸疗仪

1、适用范围：通过红光和灸包对人体产生温热施灸于人体穴位，用于疾病的预防与治疗。

2、治疗温度：治疗仪出口温度为50ºC～60ºC可调，温度误差±3℃。

3、定时功能：治疗仪应有定时装置，范围应在1min～60min，定时允差为±2%。

4、工作噪声：治疗仪工作状态下的噪声不大于60dB（A）。

5、灸头的面积尺寸：灸头的加热面积应不小于250cm²，允差为±5%。

6、外观：治疗仪应表面平整光洁、色彩均匀、无明显伤痕，文字标志清晰，操作机构灵活，紧固件无松动。

7、治疗仪连续工作时间≥60min。

8、红光光谱

8.1辐射光谱：600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐照度的比值应不小于 0.8。

8.2紫外辐射：在有效辐照面上任一点的紫外辐射（波长从 200nm ～ 400nm ），不得超过1×10-4mW/cm²。

8.3红外辐射：有效辐射面上任一点的红外辐射（波长从 760nm～1400nm）不得超过 10mW/cm²

8.4有效红光辐照度：值≥0.19mW/cm²，误差不大于±25%；均匀性应大于0.4；不稳定度应不大于±10%。

9、电源电压的波动：电源电压在额定电源电压的±10%之间变化时，有效辐照面上中心点的有效红光辐照度的变化应不大于±10%。

10、具有手动停止红光辐射输出的功能；治疗仪在断电再恢复时，无任何输出。

- 中频治疗仪

- 触摸屏操控

- 输出通道：至少四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗。

- 内置多种治疗处方，分多种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选。

- 具有不少于4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式）可选。

- 具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取。

- 载波频率：载波频率1kHz～12kHz，允差±10%。

- 具有8种调制波波形：方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波。

- 温针、电针治疗仪

1、适用范围:配合针灸治疗，适用于肩周炎、周围性面瘫的辅助治疗特点，在普通针灸的基础上加上低频电脉冲和温热，以提高针灸的疗效。

2、具有智能温控功能，能使刺入人体的针灸针发热并恒温。

3、各通道可独立治疗波形、周期，幅度。

4、具有保护功能：能在电源接通、波形转换和工作定时结束时，自动禁止输出脉冲；操作错误时，会有报警声。

5、输出导联线自动检测，自动开启保护功能，避免导联线因使用磨损产生接触不良或断裂的情况，导致对患者产生强电刺激。

6、输出通道发生短路或开路时，治疗仪能切断所有通道的输出并发出声光报警。

- 半卧式熏蒸太空仓

1、电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：1800VA；

2、数字显示功能：液晶显示、触摸按键，治疗参数实时显示；

3、自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃；

4、自动控时：1～99min（任意设定），时间到达自动断电；

5、容量：药液箱容量≤3.8L

6、自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸，效果显著；

7、★自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧；

8、采用双腔水箱压力容器设计，确保蒸汽气流恒定输出，保证使用效果；

9、超高温自动断电保护功能：舱内水蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，使加热管自动断电；

10、★淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗；

11、光疗：红黄蓝绿四种不同的光谱治疗，具有减压、放松、改善肌肤、促进睡眠的功效；

12、★臭氧杀菌: 全自动臭氧消毒，确保安全卫生；

13、人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感；

14、优质选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，耐腐蚀，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

- 红外线治疗仪

1、具有电磁波和红外线双效应。

2、开机速热，温度可调，具有智能过热保护功能。

3、治疗仪可伸缩调高，可以折叠调高支臂，具有定时关机功能。

4、配有不低于300W大灯头和防烫网罩，灯头可拆卸。

5、具有倾倒断电保护。

- 双头熏蒸治疗仪

1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2、保温及治疗功率1、2、3、4档可调；

3、药液从常温加热到95℃时间≤15分钟

4、治疗时间1-60分钟可调；

5、具有低液位报警及温度保护开关功能；

6、★设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

7、★温度监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

8、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

9、当熏蒸机加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压；

10、喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，满足临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

11、设备输入功率：2100VA；

12、额定装药最大容量：5L ；

13、智能倒计时功能；

14、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修,并做到完全隔离；

15、采用气路、液路防阻塞设计及工艺；

16、确保排液方便快捷不阻塞，便于维护；

17、外置气路过滤器，方便清洁维护；

- 不锈钢治疗床

1、产品规格：1850×600×670MM

2、技术参数：按摩床主框架使用25×50×1.2MM的304不锈钢方管焊接制成

2.1床腿使用38×38×1.5MM的304不锈钢方管焊接制成,治疗床头部设有直径150MM透气孔。

2.2床面采用厚度为δ12MM的木工板、3公分优质海绵和优质PU革包覆而成。